Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – část 1

Mikroskop pro patologii

STATIV

- stabilní kovový a ergonomický stativ

- hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu

- ergonomické ovládací kolečko pro jemné ostření, možno instalovat na pravé nebo levé provedení

- rozsah zdvihu min. 25mm

- rozlišení Z osy min. 1 µm

- umožňuje aretaci Z-osy – ochrana proti zlomení preparátu (nastavení horního dorazu)

- zabudovaná polní clona

- nastavení odporu tuhosti hrubého ostření

OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA

- „Koehlerovo“ osvětlení (irisová clona pole, irisová aperturní clona)

- LED osvětlení min. 12W

- True Color LED osvětlení plynule regulovatelné na těle mikroskopu

- životnost LED diod minimálně 50 000 hodin

- intenzita osvětlení min. ekvivalent 100W halogen

STOLEK

- pravostranný s bezhřebenovým nebo hřebenovým vedením preparátu

- ergonomický mechanismus posunu

- tuhost chodu regulovatelná nezávisle v ose X a Y

- povrch s ochrannou keramickou vrstvou

- možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu

- součástí je držák 2ks sklíčkových preparátů

- stupnice pro odečet souřadnic XY

TUBUS

- širokoúhlý trinokulární

- číslo zorného pole FN 22

- nastavitelná rozteč očí podle potřeby obsluhy

- sklon úhel 22°- 35°

- nastavitelná interpupilarní vzdálenost v rozsahu minimální vzdálenost 40-52 mm, maximální vzdálenost 68-80 mm

- třípolohové dělení světla 100/0, 20/80, 0/100

OKULÁRY

- 2ks širokoúhlých okulárů se zvětšením 10x se zorným polem min. (F.N. 22)

- okuláry opatřeny 2ks gumových očnic

OPTICKÁ SOUSTAVA, KONDENZOR

- optická soustava s korekcí na nekonečno

- kondenzor Abbeův (N.A. 0,9-1,1) s nastavitelnou aperturní clonou

OBJEKTIVY

- odnímatelný objektivový revolver pro min. 6 objektivů se slotem pro DIC

- Planachromatický objektiv 4x, N.A. 0,1, w.d 18,5 - 30 mm

- Planachromatický objektiv 10x, N.A. 0,25, w.d 10,5- 10,6 mm

- Planachromatický objektiv 20x, N.A. 0,40, w.d 1,2 m

- Planachromatický objektiv 40x, N.A. 0,65, w.d 0,5 – 0,6 m

- Planachromatický objektiv 100x, N.A. 1,25, w.d 0,15- 0,2 mm, imerzní olejový

KAMERA

- barevná digitální CMOS – rozlišení min. 3 Mpix

- velikost pixelu min. 3,45 x 3,45µm

- rozsah expozičního času min. 25 μs - 4 s

- živý obraz v plném rozlišením 2048x1536 pixelů při frekvenci min. 60 snímků/s + 90 snímků/s při rozlišení 1920x1080

- CMOS snímač o velikosti 1/1,8"

- připojení k PC přes USB3.0 rozhraní

- kameru musí být možné ovládat pomocí SW pro základní obrazovou analýzu

- připojení kamery k trinokulárnímu tubusu přes 0,5, případně 0,55 adaptér s C-závitem

SOFTWARE

- základní SW pro obrazovou analýzu

- pořizování a úprava snímků

- možnost vkládání textových popisků a označování ve snímku, vkládání anotací

- živý náhled

- měření v živém obraze a v hotovém snímku, měření délek, vkládání kalibrovaného měřítka

- export naměřených hodnot do Excel souboru

- SW v českém jazyce

SPOLUPOZOROVACÍ ZAŘÍZENÍ

- diskuzní spolupozorovací zařízení pro jednoho spolupozorovatele po straně

- binokulární tubus

- okuláry min. 10x/FN22

- zabudovaná pohyblivá světelná LED šipka ovládaná hlavním pozorovatelem

- možnost výběru barvy šipky minimálně ze dvou barev