Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění:

Položka č. 1 – Fluorescenční mikroskop

Fluorescenční mikroskop se skládá z následujících komponentů:

Stativ mikroskopu:

- Stabilní kovový masivní stativ

- Plně kódovaný a motorizovaný, pokročilá automatizace

- Pozorování ve světlém poli, fázovém kontrastu, Nomarskiho diferenciačním kontrastu a fluorescenci

- Vestavěné motorizované hrubé a jemné ostření s možností ovládání po obou stranách stativu

- Možnost nastavení citlivosti chodu ostření

- Minimální Z krok 0.025 µm

- Min. 7 pozic pro objektivy s podporou DIC, min. kódovaný turret

- Min. 6 libovolně programovatelných ovládacích tlačítek na těle mikroskopu

- Barevný LCD dotykový display součástí stativu s možností vypnutí

- USB port na těle mikroskopu pro uložení a vyvolání nastavení pro jednotlivé uživatele

- ovladač pro změnu objektivu a fluorescenčního filtru po stranách stativu

- Přepínání mezi všemi kontrastními metodami pomocí stisku jednoho tlačítka, bez nutnosti dalšího nastavení

- Motorizovaná polní clona s kruhovým průsvitem pro pozorování přes okuláry a čtvercovým průsvitem pro snímání pomocí kamery – automatické přizpůsobení clony podle použitého objektivu

- Možnost dodatečných ND filtrů

- Procházející LED světlo ekvivalentní min. 100 W halogenovému zdroji, plně integrované do stativu mikroskopu, osvětlení LED se stálou barvou 3200 K pro všechna zvětšení (doba životnosti min. 25 000 hodin)

- Skenovací motorizovaný stolek s externím ovladačem, vybavitelný výměnnými vložkami s držáky vzorků, rozsah pohybu min. 76 x 50 mm, rychlost min. 25 mm/s, držák pro min. 2 mikroskopická sklíčka

- Motorizované posunutí stolku mikroskopu pro výměnu preparátu a následný návrat do zaostřené polohy

- Ovladač oddělený od mikroskopu s displejem pro nastavení všech funkcí mikroskopu a pro ovládání pohybu v XYZ i ostření s přepínáním pro jemný a hrubý posuv

- Třícestný trinokulární tubus s min. 19 mm FOV směrovaný přímo na kameru bez vloženého zrcadla a min. 25 FOV na okuláry, min. 30 % vhledový úhel pro ergonomii

- Přepínání tubusu min. 3 pozice 100 % okuláry / 0 % kamera, 50% okuláry / 50 % kamera, 0% okuláry / 100 % kamera

- Okuláry – 2 ks, zvětšení 10x se zorným polem min. 22, oba s dioptrickou korekcí a s odnímatelnými gumovými či plastovými očnicemi

- Univerzální motorizovaný kondenzor pro světlé pole, tmavé pole, fázový kontrast a DIC

- Nomarskiho kontrast s nastavitelnou vzájemnou polohou wolastonových hranolů a s plně automatickým vkládáním a vysouváním všech optických prvků do/ z optické cesty. Nastavení vzájemné polohy wolastonových hranolů i přes software.

- Plně motorizovaný kondenzor umožňující automatické nastavení Köhlerova osvětlení pro objektivy v rozsahu alespoň 1,25x-100x

- Automatické nastavení a intenzity osvětlení pro všechna zvětšení, možnost uložení a vyvolání pro jednotlivé uživatele

- Automatické nastavení polní a aperturní clony dle použitého zvětšení pro objektivy v rozsahu alespoň 1,25x-100x.

Fluorescence:

- Motorizovaný otočný nosič fluorescenčních filtračních kostek s 5 pozicemi.

- Externí fluorescenční zdroj s LED zdrojem s min. 3 LED kanály s min. 56 W zdrojem

- Fixní externí světlovodič min. 3 mm v průměru s kolimátorem pro nastavení fluorescenčního osvětlení s délkou min. 2 m

- Podpora triggerování s rychlostí <20 µs

- 100% shodný překryv jednotlivých fluorescenčních kanálů i obrazu světlého pole bez nutnosti nastavování

- Automatická uzávěrka synchronizovaná s kamerou pro transmisního i fluorescenčního osvětlení

- Automatické opětovné vyvolání optimálního nastavení excitačního osvětlení, a to pro každý kanál

- Automatické sjednocení intenzity fluorescence jednotlivých kanálů při pozorování s multikanálovými filtry

Objektivy:

- Planachromatický objektiv zvětšení 1,25x makroobjektiv s N.A. min. 0,04, suchý

- Planachromatický objektiv zvětšení 10x s N.A. min. 0,32, suchý

- Planachromatický objektiv zvětšení 20x s N.A. min. 0,55 s fázovým kroužkem uvnitř objektivu pro fázi, suchý

- Planachromatický objektiv zvětšení 40x s N.A. min. 0,80 suchý s DIC

- Planapochromatický objektiv zvětšení 100x s N.A. min. 1,4 – 0,70 s irisovou clonkou, olejový, s DIC

Kamera:

- Typ snímače CMOS

- Velikost snímače (úhlopříčka) min. 17,6 mm

- Formát snímače min. 3200 px x 2200 px (7,1 Mp)

- Velikost pixelů min. 4,5 μm x 4,5 μm

- Režim závěrky: Globální závěrka

- Datové rozhraní min. 10 GigE

- Rozsah expozice min. 1 ms - 30 s

- Počet snímků za sekundu min. 133 fps (8bit) při plném rozlišení

- Chlazení snímače: Aktivní tepelná stabilizace s ventilátorem

- Šum při čtení max. 5,7 e-režim low noise, max. 2,48 e-režim high noise

- Kapacita 24 000 e-režim nízkého zisku, 10 000 e-režim vysokého zisku

- Dynamický rozsah 4200:1 min. 72 dB

- Bitová hloubka / barevná hloubka 8, 12 a 16bitové režimy

- Možnosti binování min. 2x2 a 4x4

- Optický filtr 650 nm IR cut off filtr D19

- Spotřeba energie max. 24 W

- Upevnění kamery přes C-Mount adaptér

- Triggrování kamery s externím triggerem připojeným k mikroskopickému ovladači pro rychlost snímání

- Společný software pro řízení motorizovaného mikroskopu i kamery

Software:

- Modulární struktura s možností přidání dalších aplikačních modulů, plně integrovaných do jádrové aplikace

- Možnost ovládání motorizovaných částí mikroskopu

- Možnost nastavení tlačítek mikroskopu

- Možnost nastavení kamery

- Možnost vytváření fotografií, řazení do alb, vkládání popisů a měřítek

- Možnost kompletního nastavení parametrů snímání

- Možnost náhledu pro srovnání a překryv jednotlivých kanálů

- Export dat do běžně užívaných formátů především export jako Tiff, JPEG, QuickTime, AVI, MPEG-4, WMV, ASCII

- Možnost vytváření přehledných galerií

- Možnost základní úpravy obrázků

- Možnost vkládání anotací do obrázků

- Možnost automatického ukládání všech mezikroků v procesu snímání na disk počítače

- Možnost ukládání obrázků do souhrnných souborů obsahujících všechny parametry snímání

- Možnost nastavení předefinovaných profilů snímání

- Možnost přepnutí do zjednodušeného módu

- Možnost nastavení kontrastu, jasu a gama pro každý snímek i při multikanálovém snímání

- Možnost vypočítávání skládání, ořezávání obrazu, měření intenzity, délek a ploch

- Možnost online měření při zobrazení živého obrazu a opravy paralaxy

- Možnost definice až 8 kanálů pro každý experiment

- Možnost definice příjímacího kanálu různými technikami kontrastu a s různými parametry pořízení

- Možnost pořizování časosběrných záběrů

- Možnost automatického nastavení optimálního, co nejkratšího expozičního intervalu

- Automatické zobrazení časových řad

- Obrazové posuvníky pro rychlý posun v rozsáhlých sadách dat

- Ovládání osy Z a SW autofocus pro určení polohy zaostření a zachycení trojrozměrné datové sady

- Hladký a rychlý pohyb 3D svazků v reálném čase

- Manipulace 3D svazků (natáčení, posouvání, zoom) pomocí myši

- Individuální nastavení intenzity, úrovně šumu, gamma a průhlednosti pro každý kanál,

- Možnost automatického pohybu pro zdůraznění prostorového efektu 3D svazku

- Možnost různých režimů projekce (např. průhledné, maximální intenzita a hloubkové kódování)

- Výběr barvy pozadí

- Generátor videí s funkcemi pro náhled, smyčku a yo-yo

- Definování umístění v osách X a Y a možnost automatického návratu na tuto pozici

- Definování umístění v ose Z a možnost automatického návratu na zvolenou pozici

- Vytváření snímků velkých zorných polí s vysokým rozlišením

- Výběr algoritmu pro způsob skládání zorných polí s možností manuální úpravy parametrů pro skládání

- Možnost vyhlazení hran mezi sousedními snímky

- Možnost skládání v XYZ s automatickou detekcí nejvhodnější roviny pro výpočet skládání

- Možnost generování přehledových snímků libovolného tvaru s oblastí definovanou uživatelem

- Možnost využití spirálového skenování pro vyhledávání v okolí aktuální polohy

- Zobrazení všech přehledových snímků okamžitě v nosiči vzorků pro rychlou orientaci

- Možnost přidání snímků do přehledu bez ohledu na použité zvětšení, kameru, detektor nebo kontrastní metodu

- Přiblížení a oddálení vzorku kolečkem myši

- Pro skenování s vysokým rozlišením nebo projekty s více jamkami lze definovat neomezený počet oblastí a pozic

- Výběr předdefinovaných formátů nosičů vzorků, jako jsou sklíčka, Petriho misky, komůrková sklíčka a jamkové destičky od různých dodavatelů. Možnost definování nosičů vzorků uživatelem.

Výkonná pracovní stanice:

- ID relevant CPU mark value www.cpubenchmark.net: 27000, min. 16 GB RAM, Grafická kata min. 4 GB, min. 1000 GB SSD, min. 2 TB HDDs, 4K monitor

Položka č. 2 – Fluorescenční kostky do mikroskopu

Příslušenství pro fluorescenční pozorování:

- Fluorescenční kostky s následujícími parametry: DAPI, FITC, TRITC, mCherry, Cy5