Zadávací dokumentace

pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

veřejná zakázka na dodávky

Vybavení laboratoře 
molekulární biologie

Institut environmentálních technologií

CZ.1.05/2.1.00/03.0100

ZADAVATEL:

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7,

701 03 Ostrava

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

# PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle  zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky.

Práva, povinnosti či podmínky v Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále též „OP VaVpI“) dostupných na www.msmt.cz/strukturalni-fondy.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony vyjma podání nabídky je možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu na https://zakazky.osu.cz.

V případě dotazů týkajících se technického nastavení kontaktujte provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@qcm.cz.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

# identifikace zadavatele

Název zadavatele:  			Ostravská univerzita v Ostravě

Sídlo:       				Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Právní forma:			601 - Vysoká škola

Zastoupená:				prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc.– rektorem

ve věcech technických:		doc. RNDr. Petr Pečinka, Csc.

ve věcech veřejné zakázky:	Mgr. Marcel Pobořil

##### IČ: 					61988987

DIČ:   					CZ61988987

# Předmět veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie specifikovaného v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu OP VaVpI Institut enviromentálních technologií, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0100.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu zadávacího řízení:

CPV: 	38950000-9 Vybavení pro polymerázovou řetětovou reakci

42931100-2 Laboratorní odstředivky a příslušenství

42513100-6 Mrazící zařízení

38433000-9 Spektrometry

38311000-8 Elektronické váhy a příslušenství

33191000-5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

38436000-0 Třepačky a příslušenství

42912300-5 Stroje k filtrování a čištění vody

33152000-0 Inkubátory

33696600-1 Činidla pro elektroforézu

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.519.000,- Kč bez DPH za všechny části.

## Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

    - dodávka přístroje pro amplifikaci DNA in vitro v reálném čase a gradientového termocykleru pro PCR,

    - dodávka 2 ks mycích a dezinfekčních automatů a výrobníku ledové tříště,

    - dodávka ultracentrifugy a vysokorychlostní chlazené centrifugy,

    - dodávka oscilačního kulového mlýnu pro homogenizaci biologického materiálu a ultrazvukového homogenizátoru,

    - dodávka zařízení na přípravu ultračisté vody,

    - dodávka UV/VIS spektrofotometru pro měření absorbance v mikro- a submikrolitrových objemech a UV/VIS spektrofotometru pro měření ve standardních kyvetách,

    - dodávka  2 ks termostatů – inkubátorů a hlubokomrazícího boxu s příslušenstvím,

    - dodávka 2 ks analytických vah a 6 ks předvážek a

    - dodávka 2 ks termomixerů s výměnnými pracovními bloky a 2 ks napěťových zdrojů pro elektroforézu.

Popis požadované dodávky, množství a specifikace je stanoveno v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí. Součástí plnění je rovněž doprava, instalace, uvedení do provozu a případné zaškolení uživatelů.

## Zadávání částí veřejných zakázek

Zadavatel připouští rozdělení veřejné zakázky na 9 části:

Část 1: Přístroj pro amplifikaci DNA in vitro v reálném čase a Gradientový  termocykler pro PCR

Část 2: Mycí a dezinfekční automaty a Výrobník ledové tříště

Část 3: Centrifugy

Část 4: Oscilační kulový mlýn pro homogenizaci biologického materiálu a ultrazvukový homogenizátor

Část 5: Zařízení na přípravu ultračisté vody

Část 6: UV/VIS spektrofotometry

Část 7: Termostaty – inkubátory a Hlubokomrazící box

Část 8: Analytické váhy a Předvážky

Část 9: Temomixery s výměnnými pracovními bloky a Napěťové zdroje pro elektroforézu

Uchazeč může podat nabídku na jednu část, více částí, nebo na všechny části veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek. Uchazeč musí riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části, započítat do své nabídky.

Uchazeč, který předloží svoji nabídku současně na více částí veřejné zakázky musí předložit pro příslušnou část samostatný návrh smlouvy.

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

## Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

- Předpokládaný termín dodávky předmětu zakázky

Nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Pro část 3: Nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Termín plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení.

## Místo plnění

Místem plnění je Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, 
Chittussiho 10, 701 03 Ostrava.

# OBCHODNÍ a platební PODMÍNKY

## Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit podepsaný návrh kupní smlouvy (dále jen smlouva). Návrh smlouvy uchazeče nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nedodržení podmínek zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy předložený uchazečem musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

## Prodávající provede veškeré úkony, které jsou potřeba k uvedení přístroje do řádného provozu (doprava na místo plnění, instalace na místě určeném kupujícím, kalibrační měření, demonstrační měření atd.).

## Termín dodání předmětu plnění je stanoven nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy. (pozn. platí pro všechny části vyjma Části 3)

## Termín dodání předmětu plnění je stanoven nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. (pozn. platí pouze pro Část 3)

## Prodávající je povinen provést zaškolení obsluhy (2 osoby) minimálně v rozsahu 8-mi hodin. (pozn. platí pouze pro části 1 - 3 a 6)

## Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím se splatnosti do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu.

## Na dodaný předmět plnění poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce ............. (pozn. bude doplněno uchazečem – hodnotící kriéterium) kalendářních měsíců od jeho předání.

## Zadavatel požaduje minimální záruku v délce 24 kalendářních měsíců.

## Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o převzetí předmětu plnění.

## Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět plnění užívat pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.

## Po ohlášení vady a způsobu jakým se závada projevuje, má prodávající povinnost zahájit odstranění vady v místě plnění do 48 hodin od nahlášení vady včetně doby případné dopravy. Prodávající po analýze závady předmět plnění opraví buď v místě plnění nebo sepíše se zmocněnou osobou kupujícího protokol o převzetí předmětu plnění do opravy.

## Odstranění vady v záruční době je bezplatné. Oprávnění k bezplatné záruční opravě předmětu plnění zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením.

## Hodinová sazba technika v rámci pozáručního servisu činí .............. ,- Kč včetně DPH. (pozn. bude doplněno uchazečem – hodnotící kritérium. Pokud uchazeč podá nabídku pro více části, může uvést pro každou část jinou hodnotu)

## V případě záručního i pozáručního servisu nebude prodávajícím účtováno dopravné.

## V případě závady vzniklé v záruční době, je prodávající povinen provést opravu do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.

## V případě závady vzniklé v pozáruční době, je prodávající povinen provést opravu do 20 dnů od převzetí předmětu plnění.

## Prodávající je povinen zajistit dostupnost servisu a náhradních dílů nebo jejich ekvivalentů tak, aby životnost předmětu plnění spolu se zárukou činila minimálně 7 let.

## Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pouze pro část 1)

## Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pro části 2, 6 a 7)

## Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pouze pro část 3)

## Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pro části 4, 5, 8 a 9)

## Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pouze pro část 1)

## Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pro části 2, 6 a 7)

## Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pouze pro část 3)

## Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý den prodlení. (pozn. platí pro části 4, 5, 8 a 9)

## Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

## Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## Řídící orgán OP VaVpI, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 10 let minimálně však do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpI, tj. nejméně do roku 2021 (podle toho, která z lhůt uplyne později), i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Řídící orgán OP VaVpI je oprávněn, v rámci kontroly dle předchozí věty, kontrolovat i případné subdodavatele prodávajícího.

## Závaznost obchodních podmínek

Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu a které by znevýhodňovalo zadavatele.

## Vyjasnění obsahu obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení  § 49 zákona.

# POŽADAVeK NA způsob zpracování nabídkové ceny

## Nabídková cena a podmínky pro její zpracování

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez DPH za dodávku dle požadovaného množství uvedeného v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky (doprava, instalace, zaškolení, obecný vývoj cen, apod.) Nabídková cena bude uvedena v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena bude vypracována pro příslušnou část veřejné zakázky samostatně.

## Výše nabídkové ceny

Výše předpokládaných cen (bez DPH) pro:

Část 1: Přístroj pro amplifikaci DNA in vitro v reálném čase a Gradientový  termocykler pro PCR				1.165.000,- Kč z toho pro:

- Přístroj pro amplifikaci DNA in vitro v reálném čase	915.000,- Kč

- Gradientový termocykler pro PCR			250.000,- Kč

Část 2: Mycí a dezinfekční automaty a Výrobník ledové tříště

621.000,- Kč z toho pro:

- Mycí a dezinfekční automat	1				301.000,- Kč

- Mycí a dezinfekční automat 2				250.000,- Kč

- Výrobník ledové tříště				  	  70.000,- Kč

Část 3: Centrifugy						1.800.000,- Kč z toho pro:

- Ultracentrifuga				       1.500.000,- Kč

- Vysokorychlostní chlazená centrifuga		          300.000,- Kč

Část 4: Oscilační kulový mlýn pro homogenizaci biologického materiálu a ultrazvukový homogenizátor			218.000,- Kč z toho pro:

- Oscilační kulový mlýn					127.000,- Kč

- Ultrazvukový homogenizátor				  91.000,- Kč

Část 5: Zařízení na přípravu ultračisté vody		250.000,- Kč

Část 6: UV/VIS spektrofotometry				370.000,- Kč z toho pro:

- UV/VIS spektrofotometr pro měření absorbance v mikro- a submikrolitrových objemech		       		200.000,- Kč

- UV/VIS Spektrofotometr pro měření ve standardních kyvetách				          170.000,- Kč

Část 7: Termostaty – inkubátory a Hlubokomrazící box 525.000,- Kč z toho pro:

- Termostat – inkubátor (2 ks)			          178.000,- Kč

- Hlubokomrazící box				          347.000,- Kč

Část 8: Analytické váhy a Předvážky   			290.000,- Kč z toho pro:

- Analytické váhy (2 ks)				          130.000,- Kč

- Předvážky (6 ks)				          160.000,- Kč

Část 9: Temomixery s výměnnými pracovními bloky a Napěťové zdroje pro elektroforézu					280.000,- Kč z toho pro:

- Termomixer s výměnnými pracovními bloky (2 ks)	160.000,- Kč

- Napěťové zdroje pro elektroforézu (2 ks)		120.000,- Kč

jsou stanoveny jako limitní. Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou.

# JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky  pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené  podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí dodavatelé zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách.

## Potvrzení dodavatele

Dodavatel jako součást své nabídky předloží pro každý přístroj, na který podá nabídku, potvrzení, že se bude jednat o zboží nové a nepoužité.

# POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

## Rozsah požadavků na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci dodavatele jsou stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Požadavky zde uvedené podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné v oznámení  o zahájení zadávacího řízení.

## Kvalifikace uchazeče

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona):

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

- splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona

- splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona

## Způsob prokázání kvalifikace

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v této části zadávací dokumentace.

## Pravost dokladů

Není-li dále stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace předloží uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, před podpisem smlouvy.

## Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů  podle § 53 odstavec 1 písm. a) – j) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

## Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

## Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l) zákona.

## Požadavky na certifikát

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a  certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).

## Prokázání kvalifikace u nabídky podané více dodavateli

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavec 1 písmeno a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

## Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

## Prokazování kvalifikace zahraniční osoby

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Použití výpisu ze seznamu zahraničních dodavatelů

Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

# ZÁKLADNÍ KVALiFIKAČNÍ předpoklady

## Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53  odstavec 1 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- který není v likvidaci;

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

- který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

## Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b))

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f))

- potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h))

- čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až l) – vzory čestných prohlášení jsou uvedeny v přílohách č. 3 - 5  Zadávací dokumentace)

## Stáří  dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

# Profesní kvalifikační předpoklady

## Prokazování profesních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

## Doklady prokazující oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

## Stáří dokladů

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

# ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

## Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nepožaduje.

# technické kvalifikační předpoklady

## Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 zákona předložením těchto dokladů

- Certifikát systému řízení jakosti vydaným podle českých technických norem (ČSN EN ISO 9000) akreditovanou osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie.

## Požadované doklady k prokázání splnění technických  kvalifikačních předpokladů

Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:

- Předložením certifikátu dle norem řady ČSN EN ISO 9000

# podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v zadávacím řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

## Čestné prohlášení uchazeče

Uchazeč jako součást podané nabídky předloží čestné prohlášení o skutečnosti, že se

- uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani

- subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec

nepodílel na zpracování zadávací dokumentace. Součástí čestného prohlášení bude i prohlášení o tom, že uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 6 Zadávací dokumentace).

## Podání nabídky

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom nebo v samostatných oddělených svazcích, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

„Veřejná zakázka – vybavení laboratoře 
molekulární biologie – NEOTEVÍRAT“

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 zákona.

Nabídka uchazeče bude podána v jednom originále. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

## Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

## Členění nabídky, obsah

Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatném svazku nebo společně v jednom svazku) a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

    - Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

Upozornění pro uchazeče: Pro každou část, na kterou uchazeč předkládá svoji nabídku, předloží samostatný návrh smlouvy včetně požadovaných příloh.

    - Návrh smlouvy – „Nabídka na část ......“ návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci

    - Technická specifikace nabízeného zařízení

    - Potvrzení dodavatele (dle čl. 7.2 Zadávací dokumentace)

    - Čestné prohlášení uchazeče

    - CD textové části

    - Formulář pro hodnocení nabídek

Upozornění pro uchazeče: Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají pouze jedenkrát.

    - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

      - Výpis z evidence Rejstříku trestů pro splnění § 53 odst. 1 písm. 
a) a b) zákona

      - Potvrzení příslušného finančního úřadu pro splnění § 53 odst. 1 písm. f) zákona

      - Čestné prohlášení pro splnění § 53 odst. 1 písm. f) zákona ve vztahu ke spotřební dani

      - Potvrzení příslušného orgánu či instituce pro splnění § 53 odst. 1 písm. h)

      - Čestné prohlášení pro splnění § 53 odst. 1 písm. c) – e) a g), i) a j) zákona

      - Čestné prohlášení pro splnění § 53 odst. 1 písm. k) zákona

      - Čestné prohlášení pro splnění § 53 odst. 1 písm. l) zákona

    - Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

      - Výpis z obchodního rejstříku

      - Výpis z živnostenského rejstříku resp. živnostenský(é) list(y)

    - Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

      - Certifikát dle norem řady ČSN EN ISO 9000

    - Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace pomocí subdodavatele a bude obsahovat

      - Příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace

      - Smlouva mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace

## Členění nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odstavec 6 zákona. Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

# Ostatní podmínky zadávacího řízení

## Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

## Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění Zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu Zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku. Změna bude provedena písemnou formou a také prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

## Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

## Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

## Dílčí hodnotící kritéria pro Části 1, 2 a 4 – 9 veřejné zakázky

Nabídky pro Části 1, 2 a 4 - 9 veřejné zakázky budou posuzovány podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií:

Nabídková cena							váha 75 %

Záruka za jakost							váha 20 %

Hodinová sazba technika						váha   5 %

## Obsah a hodnocení kritéria Nabídková cena

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota  se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky  k hodnotě hodnocené nabídky.

## Obsah a hodnocení kritéria Záruka za jakost

Pro hodnocení kritéria Záruka za jakost je rozhodná délka záruky v měsících, která počíná běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o převzetí plnění, do této lhůty se započítává každý, i započatý kalendářní měsíc.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota  se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky  k hodnotě nejvýhodnější nabídky.

## Nepřiměřená hodnota dílčího kritéria Záruka za jakost

Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot dílčího hodnotícího kritéria Záruka za jakost za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

Za nepřiměřenou může hodnotící komise považovat hodnotu dílčího kritéria Záruka za jakost vyšší než 120 měsíců a nižší než 24 měsíců (viz. čl. 5.1.5 Zadávací dokumentace).

## Obsah a hodnocení kritéria Hodinová sazba technika

Při hodnocení kritéria Hodinová sazba technika je rozhodná výše uchazečem navrhované hodinové sazby technika v rámci pozáručního servisu včetně daně z přidané hodnoty.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky  k hodnotě hodnocené nabídky.

## Nepřiměřená hodnota dílčího kritéria Hodinová sazba technika

Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot dílčího hodnotícího kritéria Hodinová sazba technika za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

Za nepřiměřenou může hodnotící komise považovat hodnotu dílčího kritéria Hodinová sazba technika nižší než 200,- Kč/hod a vyšší než 2.000,- Kč/hod.

## Dílčí hodnotící kritéria pro Část 3 veřejné zakázky

Nabídky pro Část 3 budou posuzovány podle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií:

Nabídková cena							váha 65 %

Maximální odstředivá síla – ultracentrifuga			váha 16 %

Maximální odstředivá síla – vysokorychlostní

chlazená centrifuga						váha   4 %

Záruka za jakost							váha 10 %

Hodinová sazba technika						váha   5 %

## Obsah a hodnocení kritéria Nabídková cena

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota  se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky  k hodnotě hodnocené nabídky.

## Obsah a hodnocení kritéria Maximální odstředivá síla - ultracentrifuga

Při hodnocení kritéria Maximální odstředivá síla – ultracentrifuga je rozhodná maximální odstředivá síla ultracentrifugy specifikované v příloze č. 1 – Technická specifikace pro Část 3, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace (maximální odstředivá síla musí být rovněž uvedena v technické specifikaci nabízeného zařízení, která bude součástí nabídky dodavatele – čl. 13.5.3 Zadávací dokumentace).

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota  se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.

## Obsah a hodnocení kritéria Maximální odstředivá síla – vysokorychlostní chlazená centrifuga

Při hodnocení kritéria Maximální odstředivá síla – vysokorychlostní chlazená centrifuga je rozhodná maximální odstředivá síla vysokorychlostní chlazené centrifugy specifikované v příloze č. 1 – Technická specifikace pro Část 3, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace (maximální odstředivá síla musí být rovněž uvedena v technické specifikaci nabízeného zařízení, která bude součástí nabídky dodavatele – čl. 13.5.3 Zadávací dokumentace).

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota  se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.

## Obsah a hodnocení kritéria Záruka za jakost

Pro hodnocení kritéria Záruka za jakost je rozhodná délka záruky v měsících, která počíná běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o převzetí plnění, do této lhůty se započítává každý, i započatý kalendářní měsíc.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota  se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky  k hodnotě nejvýhodnější nabídky.

## Nepřiměřená hodnota dílčího kritéria Záruka za jakost

Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot dílčího hodnotícího kritéria Záruka za jakost za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

Za nepřiměřenou může hodnotící komise považovat hodnotu dílčího kritéria Záruka za jakost vyšší než 120 měsíců a nižší než 24 měsíců (viz. čl. 5.1.5 Zadávací dokumentace).

## Obsah a hodnocení kritéria Hodinová sazba technika

Při hodnocení kritéria Hodinová sazba technika je rozhodná výše uchazečem navrhované hodinové sazby technika v rámci pozáručního servisu včetně daně z přidané hodnoty.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky  k hodnotě hodnocené nabídky.

## Nepřiměřená hodnota dílčího kritéria Hodinová sazba technika

Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot dílčího hodnotícího kritéria Hodinová sazba technika za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

Za nepřiměřenou může hodnotící komise považovat hodnotu dílčího kritéria Hodinová sazba technika nižší než 200,- Kč/hod a vyšší než 2.000,- Kč/hod.

## Sestavení celkového pořadí

- Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).

- Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

- Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky  tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový  počet bodů.

- V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v tomto kritériu pak pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch uchazečů, jejichž nabídky získaly shodné bodové hodnoty.

# Zadávací dokumentace

## Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou

- Zadávací dokumentace

  - Příloha č. 1 - Technická specifikace

  - Příloha č. 2 - Formulář Krycí list nabídky

  - Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – kval. předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. c) – e) a g), i) a j)

  - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení – kval. předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. k)

  - Příloha č. 5 - Čestné prohlášení – kval. předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. l)

  - Příloha č. 6 – Čestné prohlášení uchazeče

  - Příloha č. 7 - Formulář pro hodnocení nabídek

- Elektronická podoba Zadávací dokumentace

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena doporučenou poštou kontaktní osobě na adresu sídla zadavatele Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Kontaktní osoby pro dodatečné informace k zadávací dokumentaci:  
Mgr. Marcel Pobořil				Ing. Klára Kojdecká

E-mail: marcel.poboril@osu.cz		E-mail: klara.kojdecka@osu.cz

Tel.: 597 091 018				Tel.: 597 091 043

## Poskytování dodatečných informací

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne dodatečné informace písemně doporučenou poštou a také elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel výše uvedenými způsoby všem známým dodavatelům (tzn. dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, či jinak projevili zájem o veřejnou zakázku).

## Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatele

Zadavatel má právo v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace zadavatel současně odešle písemně doporučenou poštou všem známým dodavatelům (tzn. dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, či jinak projevili zájem o veřejnou zakázku) a také elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

# Podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 1. 2012 v 10.00 hod.

## Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10.00 hodin) na adresu: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 
701 03 Ostrava

Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou:

Mgr. Marcel Pobořil				Ing. Klára Kojdecká

E-mail: marcel.poboril@osu.cz		E-mail: klara.kojdecka@osu.cz

Tel.: 597 091 018				Tel.: 597 091 043

## Lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3. 1. 2012 v 11.00 hod. v sídle zadavatele, zasedací místnost v 3. NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele, zástupci ŘO OP VaVpI a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele).

# Lhůta , po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

## Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

Zadávací lhůta (§ 43 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

## Prodloužení zadávací lhůty

Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

V Ostravě, dne .........

_________________________

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 
  rektor

statutární orgán zadavatele

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace pro Část 1

Přístroj pro amplifikaci DNA in vitro v reálném čase – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- práce v 96-ti a 384- jamkové destičce (jako standard pro budoucí připojení robotů na přenášení kapalin)

- použití tzv. rychlého bloku (PCR hotová do cca. 60 min.) bez nutnosti použití speciálních typů master mixů (zadavatel nepožaduje, aby rychlost PCR byla navázána na speciální master mixy jednoho dodavatele, systém musí být z pohledu požívání PCR reagencií otevřený)

- práce v co nejširším spektru aplikací, minimálně však se sondami typu TaqMan (kvantifikace genové exprese, genotypizace), HybProbe (kvantifikace genové exprese, genotypizace pomocí křivek tání), SYBRGreen (kvantifikace genové exprese)

- softwarové řešení v podobě všech následujících analyzačních modulů tj. Absolutní kvantifikace s volbou získání hodnoty Cp pomocí metody druhého derivačního maxima nebo pomocí Fit point metody, Relativní kvantifikace (s použitím přednastavených hodnot pro jednoklikové získání výsledků a s možností používat efficiency pro target a reference.) U obou kvantifikací možnost uložení křivek standardů jako externích křivek a možnost  použití těchto křivek a jejich hodnot v dalších pokusech bez nutnosti jejich opětovného běhu. Melting curve genotyping – pro detekci SNP pomocí HybProbes(FRET). End-point genotyping – detekce SNP pomocí TaqMan sond. Tm calling – analýza křivek tání. Gene scanning – HRM (high resolution melting, pro detekci známých i neznámých mutací)

- možnost uskutečnit na stejném zařízení i High Resolution Melting analýzu (tzv. Gene scanning - pro identifikaci nových a neznámých mutací)

- možnost snadné výměny bloku pro 96-jamkovou destičku za blok pro 384-jamkovou destičku samotným uživatelem a bez nutnosti rekalibrace bloku po provedené výměně, tedy zadavatel požaduje dodávku přístroje, kde bude možné měnit bloky pro 96-jamkovou a 384-jamkovou destičku v jednom stroji bez nutnosti nákupu přístroje nového (jako standard pro možné budoucí zvýšení kapacity stroje)

- zdroj záření (xenonová lampa), umožňující použít v současné době všechny dostupné fluorofory

- široké spektrum možností používaných fluoroforů: min. 5 excitačních a 6 emisních filtrů pro detekci co nejširšího spektra fluorescenčních značek, minimálně však nutně musí obsahovat kombinaci filtrů pro detekci FAM, VIC/HEX/JOE, LCRed 610, LCRed 640, LCRed 705, Cy5, Cy 5.5

- Další vybavení:

- součástí dodávky bude i PC s programovým vybavením pro analýzu výsledků (minimální počet licencí pro vyhodnocovací software – 5)

- chlazená centrifuga s rotorem na stáčení mikrotitračních destiček následujícími parametry:

  - rotor se závěsy pro dvě mikrotitrační destičky s možností stáčet při RCF min 2000 x g

  - funkce „Short Spin“.

  - možnost dokoupení dalších rotorů

  - nastavitelná rychlost až do 17.500 rpm

  - možnost uložení 50 ti programů.

  - nastavitelná rychlost rozběhu a brzdění.

  - možnost nastavení času: 30 s až 99:59 h nebo bez omezení času.

Gradientový termocykler pro PCR – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- cykler pro 96 pozic pro 0,2 ml zkumavky nebo 8 x 12 mikrotest-destičku

- otevřený systém pro všechny typy destiček SBS formátu

- technologie zaručující minimalizaci odparu reakční směsi

- rychlost ohřevu bloku min. 5 °C / s, rychlost chlazení min. 4 °C / s

- rozsah nastavení teplot bloku 4 - 99 °C, vyhřívané víko 37 - 110 °C, rozsah nastavení teplot gradientu 30 – 99°C

- rozsah gradientu min. 24 °C, přes 12 sloupců

- TSP (Thermal Sample Protection) technologie pro ochranu vzorků

- paměť umožňující uložení min.700 programů pro více různých uživatelů

- USB port pro archivaci a přenos programů

- možnost ovládání více cyklerů z jednoho ovládacího panelu

- funkce autorestart po výpadku proudu – s možností dodatečné volby pro pokračování nebo stornování běhu

- bezplatný upgrade SW

Technická specifikace pro Část 2

Mycí a dezinfekční automat – 2 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- jednodveřový mycí a dezinfekční automat, certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (kopie certifikátu bude součástí nabídky, resp. technické specifikace)

- ohřev elektro, max. příkon 9,7 kW

- dopředu výklopné dveře

- přednastavené mycí a dezinfekční programy s možností použití chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické

- přednastavené programy s termickou desinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou dle Vyhl. MZ ČR č.195/2005 Sb

- vysokojakostní nerezový mycí prostor

- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- 2-násobná filtrace mycího roztoku

- mycí prostor vybavený alespoň dvěma nerezovými mycími rameny

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- během mycího cyklu elektricky blokované dveře

- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě min. 35 ks úzkohrdlého laboratorního skla (alespoň stejného množství pipet a zkumavek)

- výkonné oběhové čerpadlo o celkovém výkonu min. 560 W

- elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 8 zákl.programů + 1 volný pro vytváření zákaznického programu)

- 1 vestavěný dávkovač pro tekutou chemii

- 1 dveřní dávkovač pro práškovou chemii

- 1 dveřní dávkovač pro tekutou chemii

- možnost připojení externího dávkovacího čerpadla pro tekutou mycí chemii

- vestavěný kondenzátor par

- vestavěný změkčovač vody pro studenou i teplou vodu do 70°C

- max. vnější rozměry přístroje (v x š x h): 850 x 600 x 600 mm

- Příslušenství pro mycí a dezinfekční automat 1
(předp. hodnota 301.000,- Kč):

  - sériový port RS 232 pro dokumentaci procesů

  - zařízení pro výrobu tlakové DEMI vody

  - skříňka pro uložení až 2 patron pro úplné odsolení DEMI vody E310/318 s přístrojem pro měření vodivosti.vnější opláštění: NEREZ

  - iontoměničová patrona pro úplné odsolování vody (DEMI vody) z nerez oceli, odolná proti působení tlaku, s náplní homogenní směsi regenerovatelných pryskyřic

  - odvzdušňovací a přetlakový ventil 2,5 - 10 bar

  - 1 dolní koš- zepředu otevřený k uložení různých nástavců (velikost koše v x š x h: cca 50 x 535 x 515 mm);

  - 1 horní základní koš - prázdný, k uložení různých nástavců, využitelná výška min. 160 mm s vestavěným postřikovacím ramenem a s možností přerušení přívodu vody (velikost koše v x š x h cca: 215 x530 x475 mm)

  - 2 polokoše pro širokohrdlé laboratorní sklo se 2 víky

  - 1 segmentový koš pro cca 200 zkumavek do délky 200 mm, použitelný ve spodním koši, včetně víka

  - 1 podložní rám pro širokohrdlé laboratorní sklo použitelný v horním i spodním koši

  - 1 injektorový vozík s min. 33 inj. dýzami vybavenými výškově stavitelnými aretacemi:15 inj. dýz (4,0 x 160 mm) a 18 inj. dýz (6,0 x 220 mm)

  - 5 ks našroubovatelných pouzder na inj. dýzy pro mytí pipet do délky 45 cm

  - sada mycích a desinfekčních detergentů

- Příslušenství pro mycí a dezinfekční automat 2
(předp. hodnota 250.000,- Kč):

  - čerpadlo pro napouštění netlakové DEMI vody

  - 1 dolní koš- zepředu otevřený k uložení různých nástavců (velikost koše v x š x h: cca 50 x 535 x 515 mm);

  - 1 horní základní koš - prázdný, k uložení různých nástavců, využitelná výška min. 160 mm s vestavěným postřikovacím ramenem a s možností přerušení přívodu vody (velikost koše v x š x h cca: 215 x530 x475 mm)

  - 1 polokoš pro širokohrdlé laboratorní sklo se 2 víky

  - 1 segmentový koš pro cca 200 zkumavek do délky 200 mm, použitelný ve spodním koši, včetně víka

  - 1 podložní rám pro širokohrdlé laboratorní sklo použitelný v horním i spodním koši

  - 1 injektorový vozík s min. 33 inj. dýzami vybavenými výškově stavitelnými aretacemi:15 inj. dýz (4,0 x 160 mm) a 18 inj. dýz (6,0 x 220 mm)

  - 10 ks našroubovatelných pouzder na inj. dýzy pro mytí pipet do délky 45 cm

  - sada mycích a desinfekčních detergentů

Výrobník ledové tříště – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- kontrola množství ledu v zásobníku – automatické zapínání a vypínání

- vzduchové chlazení

- výkon: minimálně 80 kg ledu za den

- kapacita zásobníku minimálně 30 kg

Technická specifikace pro Část 3

Ultracentrifuga – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- Centrifuga určená pro separaci v CsCl gradientech a subcelulární frakcionaci.

- Max. rychlost  alespoň 90 tis. RPM.

- Tolerance nevyváženosti +/- 5ml nebo 10%.

- Nastavení teploty v rozsahu 1-40°C.

- Bezpečnostní systém sledování dynamických parametrů rotoru v průběhu centrifugace

- Možnost programování a odloženého startu.

- Možnost vybavení centrifugy rotory typu: úhlový, výkyvný, Near-vertikální (úhel 7,5 až 8°), zonální a průtokový

- Možnost vybavení centrifugy HEPA filtrem (BioSafety)

- Možnost rozšíření centrifugy na Analytickou centrifugu s optickou detekcí.

- Externí PC software pro simulaci centrifugace a vývoj metod.

- Součástí dodávky bude rotor s osmi pozicemi pro centrifugační zkumavky. Celková kapacita rotoru  - minimálně 100 ml. Parametry rotoru musí odpovídat maximální rychlosti centrifugy.

- Součástí dodávky budou centrifugační zkumavky (min. 500 kusů) kompatibilní s dodaným rotorem a zařízení pro zatavovaní (uzavírání) dodaných zkumavek.

Vysokorychlostní chlazená centrifuga – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- Max rychlost: aspoň 30 000 rpm

- Nejnižší volitelná rychlost: maximálně 200 rpm

- Max RCF: aspoň 65 000 xg

- Možnost nastavit rychlostní rozsah po 10 rpm

- Časovač: 99 h 59 min / 59 min 50 s; krok 1 min / 10 s

- Teplotní rozsah. - 20°C až + 40°C, krok 1°C

- Mikroprocesor s velkým LCD displejem

- Motoricky ovládané víko

- Automatické odemykání a zamykání

- 9 náběhových a 9 brzdných rychlostí

- Senzor vyváženosti

- min. 80 programů v paměti

- Ekologické chladivo CFC-free

- Součástí dodávky budou rotory pro 50 ml zkumavky (6 x 50 ml) – 1 kus; pro 15 ml zkumavky (30 x 15 ml) – 1 kus; pro 1,5/2,0 ml zkumavky (30 x 1,5/2,0 ml) – 1 kus; rotor na mikrotitrační destičky – 1 kus. Parametry rotoru musí odpovídat maximální rychlosti centrifugy.

Technická specifikace pro Část 4

Oscilační kulový mlýn pro homogenizaci biologického materiálu – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- Přístroj musí být schopen paralelně homogenizovat alespoň 10 vzorků ve zkumavkách s objemem 2 ml.

Ultrazvukový homogenizátor – 1 ks

Minimální požadované vlastnosti:

- vysokofrekvenční generátor o min. výkonu 100 W

- práce s malými objemy vzorků od 1 ml do 50 ml

- ultrazvukový převodník

- zesílená hlavice pro upnutí sond o průměru 2 - 13 mm

- možnost volby nastavení výkonu generátoru v jednotkách výkonu nebo jako velikost amplitudy kmitů

- možnost ovládání výkonu

- automatický omezovač amplitudy

- možnost nastavení časového intervalu pulzace – interval od 0,2 do 600 s

- možnost klidového nastavení generátoru – interval od 0,3 do 600 s

- rozsah pracovního času až 10 hodin

- možnost uložení až 9 uživatelských programů

- možnost ovládání přes PC´

- Požadavky na příslušenství:

  - Sonda titanová ultrazvuková pro objemy 2 – 50 ml, průměr sondy 3 mm

  - Sonda titanová ultrazvuková pro objemy 1 – 25 ml, průměr sondy 2 mm

  - Stojan nerezový se svorkou pro uchycení homogenizátoru

  - Reakční chlazená nádobka s pláštěm pro průtok chladicí kapaliny pro chlazení malého objemu vzorku, objem nádobky max. 15 ml

Technická specifikace pro Část 5

Zařízení na přípravu ultračisté vody – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- průtok: 0,8-1,2 l/min

- výsledná kvalita vody musí splňovat následující požadavky:

  - rezistivita/vodivost: minimálně 18,0 MΩ.cm/0,056 µS/cm při 25°C

  - počet částic: > 0,22 µm: < 1/ml

  - obsah pyrogenů: < 0,001 Eu/ml

  - TOC: max. 5 ppb

  - Mikroorganismy: ≤ 1CFU/ml

- display se zobrazením hodnot kvalitativních parametrů

- systém upozorňující na nutnost pravidelného/akutního servisu

- aparatura musí obsahovat zařízení na předúpravu vody z běžného vodovodního řadu na vodu demineralizovanou

Technická specifikace pro Část 6

UV/VIS spektrofotometr pro měření absorbance v mikro- a submikrolitrových objemech – 1ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- Přístroj musí měřit bez nutnosti připojení k PC, data musí být možno přenášet v případě potřeby do PC, součástí musí být software pro sběr dat do PC

- Rozsah vlnových délek alespoň: 190-1100nm

- Rozsah pro skenování spektra alespoň: 200-950nm

- Fotometrický rozsah: alespoň –0,3 – 2,499 A

- Přístroj musí být schopen měření do 5 sekund od zapnutí

- Přístroj musí být vybaven autodiagnostikou při zapnutí přístroje

- Délka skenování spektra: do 4 vteřin

- Minimální objem vzorku od 0,3 µl

- Detekční limit pro ds DNA alespon 2-18 000 ng/µl

- Detekční limit pro proteiny (BSA) alespon 0,1-500 mg/µl

- Zdroj světla – xenonová výbojka s dlouhou životností

- Zabudované metody: Měření nukleových kyselin (DNA/RNA/Oligonukleotidy), proteinů, měření hustoty buněk (OD600), měření značených proteinů a účinnosti značení

- Aplikace pro měření: absorbance při jedné vlnové délce, absorbance při více vlnových délkách (alespoň 4), transmitance, skenování spektra, poměr absorbancí při zadaných vlnových délkách, měření kinetiky

- Alespoň 80 uživatelských metod pro měření

UV/VIS spektrofotometr pro měření ve standardních kyvetách – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- Přístroj musí měřit bez nutnosti připojení k PC, přístroj musí být vybaven USB portem pro přenos dat do PC nebo ukládání dat na flash disk.

- Přístroj musí být vybaven dotykovým multifunkčním displejem pro snadné ovládání přístroje

- Rozsah vlnový délek alespoň: 190-1100nm

- Rozsah pro skenování spektra alespoň: 200-900nm

- Fotometrický rozsah: alespoň –0,3 – 3 A

- Přístroj musí být vybaven autodiagnostikou při zapnutí přístroje a automatickou kalibrací vlnových délek.

- Zdroj světla: deuteriová a wolframová výbojka

- Měření ve standardních kyvetách 10mm a 16mm zkumavkách. K přístroji musí být dostupné příslušenství pro měření v malých objemech, alespoň od 50 µl

- Možnost rozšíření o další příslušenství (teplotní modul pro přesné měření kinetiky reakcí a automatický otočný karusel alespoň pro 7 kyvet).

- Zabudované metody: Měření nukleových kyselin (ssDNA/dsDNA/RNA/Oligonukleotidy), proteinů (Bradfor, Lowry, Biuret, BCA, koloidní zlato, UV 280), měření značených proteinů a účinnosti značení pro jednoduše i dvojitě značené proteiny (pro značky Cy3 a Cy5 a podobné)

- Aplikace pro měření: absorbance při jedné vlnové délce, absorbance při více vlnových délkách (alespoň 4), transmitance, skenování spektra, poměr absorbancí při zadaných vlnových délkách, měření kinetiky (až 7 souběžných měření), měření metodou standardních křivek (až 24 standardů)

- Alespoň 50 uživatelských metod pro měření

Technická specifikace pro Část 7

Termostat - inkubátor – 2 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- minimální teplotní rozsah -10 až +60 °C

- minimální vnitřní objem 238 litrů

- nucená vnitřní cirkulace

- optoakustický alarm systém

- LCD displej

- funkce zpožděného zapnutí a vypnutí

- časový spínač až 99 hodin 59 minut

- částečně prosklené dveře s možností zakrytování

- vnitřní prostor z nerez oceli

- možnost zabudování třepačky

Hlubokomrazící box – 1 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- garantovaná teplota -86°C pro dlouhodobé skladování (při okolní teplotě +30°C)

- nastavitelná teplota -50°C až -90°C

- minimální objem 700 litrů

- pultové provedení

- v chladícím systému pouze ekologická (CFC-free), netoxická, nehořlavá a nevýbušná chladiva

- vnitřní prostor z nerez oceli SUS 304

- digitální displej

- optoakustický alarm systém s výstupem pro externí alarm

- CO2 záložní back-up systém

Technická specifikace pro Část 8

Analytické váhy – 2 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- váživost: alespoň 60/210 g

- přesnost 0,00001/0,0001 g

- automatická vnitřní kalibrace

- dotykový displej

- požadované zabudované funkce: počítání kusů, procentické vážení, diferenční vážení, přepočet jednotek

Předvážky – 6 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- váživost/přesnost: 150 g/0,001 g (2 kusy); 1500 g/0,01 g (2 kusy); 3000 g/0,01 g (1 kus), minimálně 4000 g/0,01 g (1 kus)

- přesnost 0,00001/0,0001 g

- automatická externí kalibrace

- dotykový displej

- požadované zabudované funkce: počítání kusů, procentické vážení, diferenční vážení, přepočet jednotek

Technická specifikace pro Část 9

Termomixer s výměnnými pracovními bloky – 2 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- teplotní rozsah od cca 13 °C pod teplotou okolí do 99 °C.

- nastavitelný čas (1 min až 99:59 h nebo bez omezení), teplota (od 1 do 99°C) a rychlost míchání (300 – 1500 rpm dle nástavce.)

- součástí dodávky budou 3 výměnné pracovní bloky s různými objemy pro práci se standardně používanými plastovými zkumavkami (0,5 ml, 1,5ml/2ml, 15 ml nebo 50 ml) pro každý přístroj

- Možnost dokoupení dalších výměnných pracovních bloků pro nádobky o objemu v rozmezí 0,5 ml - 50 ml, pro mikrotitrační destičky a PCR destičky (8 x 12 jamek 0,2 ml)

- automatická detekce bloku.

- možnost nastavení odpočítávání času od počátku programu nebo od dosažení zadané teploty.

- funkce „ShortMix“ stiskem tlačítka.

- funkce pauza.

- míchání krouživým pohybem

Napěťové zdroje pro elektroforézu – 2 ks

- Minimální požadované vlastnosti:

- rozsah napětí: 10-500 V

- rozsah proudu: 0,01-2,5 A

- výkon: 1-500 W

- možnost zapojení současně až 4 elektroforéz

- digitální display zobrazující aktuální parametry

- možnost uložení standardně používaných programů do paměti (minimálně 9 metod s až 9 kroky/metoda)

Příloha č. 2

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

pro veřejnou zakázku

Vybavení laboratoře molekulární biologie

| UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |
| Právní forma |  |  |  |
| Identifikační číslo |  |  |  |
| Daňové identifikační číslo |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |
| Tel |  | Email |  |

| ČÁST 1 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| --- | --- |
| ČÁST 2 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 3 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 4 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 5 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 6 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 7 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 8 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 9 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |

V……………………., dne ……………………..

……………………………….

Razítko a podpis uchazeče

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

(pro nabídku podanou společně více dodavateli - předkládá se pouze v případě společné nabídky)

pro veřejnou zakázku

Vybavení laboratoře molekulární biologie

| 1. DODAVATEL (obchodní firma nebo název) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |
| Právní forma |  |  |  |
| Identifikační číslo |  |  |  |
| Daňové identifikační číslo |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |
| Tel |  | Email |  |

| 2. DODAVATEL (obchodní firma nebo název) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |
| Právní forma |  |  |  |
| Identifikační číslo |  |  |  |
| Daňové identifikační číslo |  |  |  |
| Kontaktní osoba |  |  |  |
| Tel |  | Email |  |

Upozornění: počet dodavatelů v tabulce bude upraven podle

skutečného počtu dodavatelů společné nabídky

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM

A ÚČASTNÍKY SPOLEČNÉ NABÍDKY

| Obchodní firma nebo jméno |  |
| --- | --- |
| Poštovní adresa včetně PSČ |  |
| Elektronická adresa |  |
| Upozornění | Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení každému dodavateli, který podal společnou nabídku. Zadavatel je však oprávněn doručit každému dodavateli písemnost samostatně. |

| ČÁST 1 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| --- | --- |
| ČÁST 2 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 3 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 4 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 5 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 6 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 7 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 8 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |
| ČÁST 9 Nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku celkem zaokrouhlit na celé koruny |  |

V……………………., dne ………………

……………………………….

Razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem všech účastníků

společné nabídky

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. c) – e) a g), i) a j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka: Vybavení laboratoře molekulární biologie Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: - dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, - vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, - dodavatel není v likvidaci, - dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění1), - dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

V ...................., dne .............

___________________________

razítko a podpis osoby 
oprávněné osoby dodavatele

Upozornění pro dodavatele:

- Pro odrážku č. 4: V případě, že je zájemcem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odstavec 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb.

Vybavení laboratoře molekulární biologie Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..… (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... Žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních třech letech nepracoval u zadavatele.

V ...................., dne .............

____________________________

razítko a podpis osoby 
oprávněné osoby dodavatele

Poznámky:

1. Dodavatel vybere jednu z možností.

2. Počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě.

Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odstavec 1 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb.

(předkládá pouze dodavatel, který má formu akciové společnosti) Vybavení laboratoře molekulární biologie Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..… (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách. Aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... Žádný z akcionářů nemá podíl akcíí vyšší než 10 %

V ...................., dne .............

____________________________

razítko a podpis osoby 
oprávněné osoby dodavatele

Poznámky

1. Dodavatel vybere jednu z možností.

2. Počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě.

Příloha č. 6

čestné Prohlášení uchazeče

Veřejná zakázka: Vybavení laboratoře molekulární biologie Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(-eme), že: - jsem (jsme) se já (my), osoba mně (nám) blízká, ani žádný můj (náš) zaměstnanec, ani - subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodíleli na zpracování zadávací dokumentace. Současně čestně prohlašuji(-eme), že jsem (jsme) nezpracoval(-i) nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

V ...................., dne .............

____________________________

razítko a podpis osoby 
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 7

FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Vybavení laboratoře molekulární biologie

Část .....

(pozn. uchazeč doplní část 1, 2, 4 – 9 podle toho, na kterou část předkládá svoji nabídku)

| dílčí kritéria hodnocení v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky | NABÍDKA UCHAZEČE |
| --- | --- |
| Celková nabídková cena bez DPH Uvádí se hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. | …………,- Kč |
| Záruka Uvádí se délka záruky v měsících, která počíná běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o převzetí plnění, do této lhůty se započítává každý, i započatý, kalendářní měsíc. | ………. měsíců |
| Hodinová sazba technika Uvádí se hodnota hodinové sazby technika v rámci pozáručního servisu v Kč včetně DPH. | ………..,- Kč |

Datum: ________________

| Otisk razítka | ____________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele |
| --- | --- |

FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ NABÍDEK PODANÝCH NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Vybavení laboratoře molekulární biologie

Část 3

| dílčí kritéria hodnocení v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky | NABÍDKA UCHAZEČE |
| --- | --- |
| Celková nabídková cena bez DPH Uvádí se hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. | …………,- Kč |
| ## Maximální odstředivá síla - ultracentrifuga Uvádí se maximální odstředivá síla ultracentrifugy specifikované v příloze č. 1 – Technická specifikace pro Část 3 | ………........ G |
| ## Maximální odstředivá síla – vysokorychlostní chlazená centrifuga Uvádí se maximální odstředivá síla vysokorychlostní chlazené centrifugy specifikované v příloze č. 1 – Technická specifikace pro Část 3 | ………........ G |
| Záruka Uvádí se délka záruky v měsících, která počíná běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o převzetí plnění, do této lhůty se započítává každý, i započatý, kalendářní měsíc. | ………. měsíců |
| Hodinová sazba technika Uvádí se hodnota hodinové sazby technika v rámci pozáručního servisu v Kč včetně DPH. | ………..,- Kč |

Datum: ________________

| Otisk razítka | ____________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele |
| --- | --- |