Příloha č. 1 - Technické specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

Položka: Stolní ventilovaná laboratorní centrifuga s příslušenstvím, kompatibilní s výkyvným rotorem TX-400

- Nutná kompatibilita s výkyvným rotorem TX-400, kterým již zadavatel disponuje.

- Mikroprocesorové ovládání

- RCF nastavitelné minimálně do 4140 x g.

- Minimálně 9 akceleračních a 10 deceleračních stupňů

- Hloubka centrifugy maximálně 65 cm (z důvodu omezeného prostoru v laboratoři)

- Šířka centrifugy maximálně 45 cm (z důvodu omezeného prostoru v laboratoři)

- Hmotnost do 65 kg

- LCD display

- Možnost uložení minimálně 6 programů

- Časovač nastavitelný minimálně v rozmezí 1 min - 9 h 59 min

- Možnost nastavitelného kontinuálního provozu

- Maximální hlučnost 75 dB

- Příkon maximálně 900 W

- Požadované příslušenství, které je součástí centrifugy:

- Kulaté buckety 400 ml (4 ks) pro rotor TX-400

- Víčka (4 ks), která zajistí pomocí západkového mechanismu (zacvaknutí do závěsných nádob) hermetické utěsnění závěsných nádob, jenž jsou kompatibilní s rotorem TX-400 a požadovanou centrifugou, které minimalizují riziko úniku vzorků nebo kontaminace během centrifugace, což je klíčové při manipulaci s infekčním materiálem (vzorky krve)

- Adaptér (kompatibilní s rotorem TX-400) pro 4 x 50 ml zkumavky s kónickým dnem (4 ks)