Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka: Myčka laboratorní na nádobí velká – 1 ks

|  | Konkrétní specifikace nabízeného zboží doplněná dodavatelem |
| --- | --- |
| Model – typové/výrobní označení: |  |
| Výrobce: |  |

- Rozměry myčky maximálně: šířka 1350 mm x hloubka 800 mm x výška 2250 mm (z důvodu omezeného prostoru v laboratoři)

- Průměrná spotřeba vody na jednu fázi mycího cyklu min. 10 litrů, max. 14 litrů

- Výstup: USB nebo LAN

- Minimálně 4 přednastavené programy

- Příkon maximálně 10 kW

- Možnost volby a přizpůsobení mycích programů pro různé typy běžného laboratorního skla (kádinky, baňky, odměrné válce, zkumavky) a speciálního skla jako je borosilikátové sklo (např. Duran, Pyrex) odolné vůči teplotám 
a detergentům, dále program(y) s nižší teplotou pro plasty odolné vůči teplu 
a chemikáliím

- Maximální mycí teplota: 93°C

- Funkce sušení proudícím vzduchem

- Ovládání pomocí dotykového displeje

- Konstrukce z vysoce kvalitních materiálů odolných proti korozi a vhodných pro použití agresivních laboratorních detergentů

- Vnitřní prostor z nerezové oceli pro snadné čištění a dlouhou životnost

- Topné spirály umístěny mimo mycí prostor

- Automatické dávkování detergentu

- Tři přívody vody: studená voda a teplá voda pro mytí, a demineralizovaná voda určená pro finální oplach

- Hmotnost maximálně 100 kg

Požadované příslušenství, které je součástí dodávky myčky:

- Speciální koše pro laboratorní sklo různých velikostí (košík na zkumavky, košík na Petriho misky, košík na pipety, držák lahví o vnějším průměru hrdla 45 mm)

Požadavky na dopravu a instalaci přístroje:

Dodavatel je povinen zajistit dopravu přístroje až na místo určení ve vnitřních prostorách zadavatele.

Doprava bude probíhat buď pomocí nákladního výtahu, nebo ručním výnosem po schodišti, dle konstrukčních a rozměrových možností. Parametry tras:

- Výtah: rozměry kabiny jsou 1400 × 1600 × 2100 mm (š × h × v), čistý průchod dveřmi výtahu 900 × 2000 mm (š × v)

- Schodiště: šířka schodišťového ramene činí 1500 mm

- Patro: 2.NP

- Vstup do místnosti instalace: šířka dveří do místa určení je 1200 mm

Pokud rozměry přístroje přesahují uvedené profily, musí dodavatel převzetí přístroje, dopravu a instalaci realizovat odpovídajícím způsobem na vlastní náklady, případně po předchozí dohodě s objednatelem zajistit demontáž/montáž přístroje nebo další opatření, která umožní jeho dopravu na místo určení.