Cell counter – 1 ks

Minimální požadavky na technické parametry:

Analýza vzorků:

- Přístroj musí umožnit automatickou analýzu koncentrace, velikosti a viability eukaryotických buněk v suspenzi na základě analýzy obrazu, bez nutnosti manuálního přidávání reagencií k měřenému vzorku

- Formát: zásobník (př. otočný karusel) s min. 20 pozicemi pro zkumavky se vzorky a adaptér pro 96 jamkovou mikrotitrační destičku

- Nutný maximální objem suspenze buněk pro analýzu vzorku: 200 µl

- Čas analýzy jednoho vzorku max. 130 sekund při použití zásobníku, čas analýzy celé 96 jamkové destičky max. 180 min

- Kamera s rozlišením min. 2000 x 2000 pixelů

Počet buněk, velikost a typ:

- Minimální rozsah detekované koncentrace buněk: 5x104 – 1,5x107 buněk/ml

- Variační koeficient měřené koncentrace max. 10 %

- Automatické upozornění v případě analýzy vzorku mimo koncentrační rozsah

- Schopnost detekovat buňky o minimálním velikostním rozsahu 2 - 60 µm

- Přednastavené protokoly pro běžné savčí buněčné linie (minimálně HEK, CHO, HeLa)

Viabilita:

- Analýza viability buněk na základě metody barvení trypanovou modří.

- Variační koeficient měřené viability max. 5 %.

Ovládání a nastavení:

- Integrovaný dotykový display – ovládání přes dotykovou obrazovku nebo pomocí klávesnice a myši

- Software přístroje musí umožnit vytvořit uživatelské účty chráněné heslem s více úrovněmi oprávnění.

- Software přístroje musí umožnit vytvořit a definovat parametry analýzy, jako jsou velikostní rozsah analyzovaných buněk, cirkularita buněk, stupeň rozlišení buněk ve shluku a stupeň rozlišení živé/mrtvé buňky (viabilita).

- Software přístroje musí umožnit manuálně nebo automaticky exportovat výsledy analýzy ve formátu CSV a PDF včetně obrázků analyzovaných buněk přes USB nebo LAN.

Další:

- Přístroj musí být možné sterilizovat pomocí plynného peroxidu vodíku a tato možnost byla výrobcem ověřena (vhodné pro práci v čistých prostorách).

- Rozměry přístroje: max. 60 cm ve všech směrech

- Max. hmotnost 30 kg