Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka: Spektrofluorimetr

Počet kusů: 1

| Popis parametru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce | doplní dodavatel |  |
| Název a typ výrobku | doplní dodavatel |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Splnění podmínky dodavatelem |
| Základní technická specifikace: |  |  |
| Spektrofluorimetr umožnuje měření fluorescence (emisních, excitačních, a synchronních spekter), chemiluminiscence, fosforescence, doby života fosforescence, anizotropie fluorescence a také měření kinetik a teplotních závislostí. | Ano |  |
| Zdrojem excitačního záření je xenonová výbojka s výkonem: | Alespoň 150 W |  |
| Integrovaná rtuťová lampa pro kontrolu přesnosti vlnové délky. | Ano |  |
| Automatické vkládání filtrů pro odstranění difrakce vyššího řádu. | Ano |  |
| Měření excitačních spekter fluorescence ve spektrálním rozsahu vlnových délek: | Alespoň 200–800 nm |  |
| Měření emisních spekter fluorescence ve spektrálním rozsahu vlnových délek: | Alespoň 220–850 nm |  |
| Přesnost nastavení vlnových délek v celém spektrálním rozsahu: | 1 nm nebo lepší (nižší) |  |
| Reprodukovatelnost nastavení vlnové délky v celém spektrálním rozsahu: | 0,3 nm nebo lepší (nižší) |  |
| Nastavitelná spektrální šířka štěrbiny na excitační i emisní straně v rozsahu: | Alespoň 1–20 nm |  |
| Nastavitelná rychlost skenování na excitační i emisní straně v rozsahu: | Alespoň 10–60000 nm/min |  |
| Poměr signál/šum (RMS) měřený na Ramanovském píku vody při excitaci při vlnové délce 350 nm, spektrálních šířkách excitačního a emisního monochromátoru 5 nm a doba odezvy detektoru 2 sekundy: | Alespoň 8500:1 |  |
| Zařízení musí obsahovat funkci automatického blokování excitačního svazku (např. prostřednictvím závěrky nebo ekvivalentního mechanismu), integrovanou do řídicího softwaru. | Ano |  |
| Součástí systému musí být rovněž referenční detektor pro kontinuální měření intenzity excitačního záření a automatickou korekci změn intenzity zdroje světla během měření. | Ano |  |
| Spektrofluorimetr musí obsahovat továrně vytvořené spektrální korekční funkce pro excitační (ve spektrálním rozsahu alespoň 200–800 nm) i emisní (ve spektrálním rozsahu alespoň 220–850 nm) kanál, které zajišťují automatickou korekci naměřených excitačních a emisních spekter na spektrální citlivost zdrojů záření, optické cesty a detektoru, a musí být plně implementovatelné v řídicím softwaru přístroje. | Ano |  |
| Součástí je validační sada pro spektrální korekci umožňující vytvoření a ověření korekčních funkcí excitace a emise obsahující fluorescenční standard na bázi Rhodaminu B v ethylenglykolu (nebo ekvivalentní fluorescenční standard) a příslušnou kyvetu, korekční data musí být implementovatelná v řídicím softwaru přístroje. | Ano |  |
| Součástí je standardní držák pro kyvetu o rozměrech 10x10 mm včetně křemenné kyvety a podstavce pro zvednutí kyvety pro měření malého množství vzorku. | Ano |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |
| Příslušenství pro měření anizotropie fluorescence: |  |  |
| Automatické polarizátory, tj. softwarově ovladatelný polarizátor a analyzátor, které jsou umístěny v excitační a emisní dráze paprsku. | Ano |  |
| Pracovní rozsah vlnových délek: | Alespoň 220–700 nm |  |
| Držák kyvet s Peltierovým termostatem |  |  |
| Termostatovaný držák kyvet o rozměru 10x10 mm. | Ano |  |
| Umožňuje nastavení a udržování teploty vzorku v rozsahu: | Alespoň -10 °C – +100 °C |  |
| Přesnost regulace teploty: | Alespoň 0,1 °C |  |
| Peltierův článek je plně řízen operačním softwarem spektrometru | Ano |  |
| Teplotu vzorku lze monitorovat v držáku nebo vložením teplotní sondy do kyvety se vzorkem. | Ano |  |
| Včetně magnetického míchadla pro udržení teplotní rovnováhy v kyvetě. | Ano |  |
| Včetně vodní lázně pro chlazení Peltierova článku, pokud je držák kyvet s Peletierovým termostatem chlazen vodou. | Ano |  |
| Příslušenství pro měření v kapalném dusíku |  |  |
| Příslušenství obsahuje křemennou Dewarova nádoba pro měření v kapalném dusíku při 77 K a držák na Dewarovu nádobu kompatibilní se spektrofluorimetrem. | Ano |  |
| Sada pro nízkoteplotní měření luminiscence kapalných vzorků obsahující alespoň 2 křemenné kapiláry. | Ano |  |
| Sada pro nízkoteplotní měření luminiscence práškových vzorků. | Ano |  |
| Sada pro nízkoteplotní měření luminiscence pevných vzorků. | Ano |  |
| Příslušenství pro měření malých objemů vzorků |  |  |
| Tepelně vodivý adaptér pro kyvety o rozměrech 5x5 mm vhodný pro měření vzorků o objemech od 400 μl včetně příslušné křemenné kyvety. Adaptér je umístitelný do držáků pro standardní kyvety o rozměrech 10x10 mm. | Ano |  |
| Tepelně vodivý adaptér pro kyvety o rozměrech 3x3 mm vhodný pro měření vzorků o objemech od 50 μl včetně příslušné křemenné kyvety. Adaptér je umístitelný do držáků pro standardní kyvety o rozměrech 10x10 mm. | Ano |  |
| Příslušenství pro měření velmi malých objemů vzorků |  |  |
| Příslušenství umožňující provádět fluorescenční měření u kapalných vzorků velmi malých objemů, tj. menších než 10 µl (jedna kapka vzorku). Toto příslušenství umožňuje rychlé, bezodpadové a reprodukovatelné měření malých objemů vzorků bez potřeby plnění kyvety. | Ano |  |
| Počítač |  |  |
| PC systém vhodný pro řízení fluorescenčního spektrometru a analýzu dat s následující konfigurací: procesor alespoň 3.0 GHz, SSD disk alespoň 250 GB, HDD disk alespoň 1 TB, operační paměť alespoň 8 GB RAM, monitor s úhlopříčkou alespoň 31,5'', klávesnice a myš. | Ano |  |
| Software pro sběr a analýzu dat |  |  |
| Software umožnuje pomocí spektrometru provádět širokou škálu měření včetně měření emisních, excitačních a synchronních spekter v režimu fluorescence i fosforescence, měření excitačně-emisních matic, měření kinetik pro sledování časových změn intenzity luminiscence při pevné vlnové délce, provedení kvantitativních analýz a měření doby dohasínání fosforescence. | Ano |  |
| Software umožnuje automatickou korekci naměřených spekter. | Ano |  |
| Součástí software je validační program zahrnující postupy testování přesnosti vlnové délky, opakovatelnosti vlnové délky, rozlišení, rozptýleného světla, citlivosti a fotometrické stability. | Ano |  |
| Součástí software je program pro měření anizotropie fluorescence. | Ano |  |
| Součástí software je program pro měření fluorescence s regulací teploty včetně měření teplotních závislostí excitačních a emisních spekter a měření fluorescenčních křivek tání. | Ano |  |
| Součástí software je program pro měření časového průběhu intenzit fluorescence při dvou různých vlnových délkách excitace nebo emise. | Ano |  |
| Součástí software je program pro kinetické analýzy, který umožňuje z časových průběhů kinetických měření počítat kinetické parametry jako např. maximální reakční rychlosti, Michaelisovy-Mentenovy konstanty, Hillovy konstanty apod. | Ano |  |
| Software umožňuje rutinní operace s naměřenými daty (normalizace, změna měřítka, aritmetika, integrace, vyhlazování atd.) a import/export souborů, včetně ASCII formátu. Software rovněž podporuje hromadný export souborů. | Ano |  |

Pokyny pro dodavatele

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění popis parametru splňuje, „NE“ v případě, že jej nesplňuje. Je-li v popisu parametru či požadované hodnotě předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.