# Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 VZ

## Položka č. 1 - Chlazený inkubátor bez CO2 (termostat)

- Použitelný vnitřní objem min. 52l

- Chlazení (Peltier)

- Vhodný pro stohování inkubátoru – dva na sebe

- Regulace teploty po max 0,1 °C

- Dvojité dveře, vnitřní ze skla

- Vnitřní materiál – nerezavějící ocel (pro možnost snadné údržby a dekontaminace)

- Rozsah nastavení teploty minimálně v rozmezí od 0 °C do + 70 °C v místnosti o teplotě 20 °C

- Schopnost udržení teploty min. o 15 °C méně než teplota okolí

- Počet vnitřních polic min. 2 ks

- Elektrické údaje (zdroj napájení): 230 V, síť 50/60 Hz

- Grafický displej

- Kolísaní teploty při 37 °C odchylka maximálně 0,5 °C

- Rozměry: H: max. 80 cm, Š: max. 70 cm, V: max. 1000 cm

## Položka č. 2 - Třepačka s inkubátorem s možností chlazení

- Rozsah rychlosti:

- minimální rychlost maximálně 50 otáček/min

- maximální rychlost minimálně 280 otáček/min

- minimální nastavení přírůstku maximálně. 20 otáček/min

- Orbitální odchylka min. 15 mm

- Rozsah nastavení teploty minimálně v rozmězí od +18 °C do +50 °C  v místnosti o teplotě 23 °C

- Regulace teploty po max 0,2 °C Teplotní stabilita ± 1 °C nebo nižší

- Přesnost teploty při + 37 °C odchylka maximálně 0,2 °C

- Maximální zatížení min. 8 kg

- Rozměry platformy min. 40 cm x 40 cm

- Platforma pro připevnění Erlenmeyerových lahví o objemech 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.

- Digitální nastavení času  v rozsahu min. od 1 min – do 96 h (přírůstek po max. 1 min) a non-stop

- Displej pro kontrolu nastavení nebo dotykový displej pro možnost nastavení

- Elektrické údaje (zdroj napájení) 230 V, 50/60 Hz

## Položka č. 3 - Inkubátor CO2 velký

- CO₂ inkubátor s horkovzdušnou sterilizací o objemu minimálně 260 litrů

- teplotní rozsah 5°C nad teplotou okolí do minimálně 50°C, nastavení po maximálně  0,1°C

- CO₂ rozsah minimálně v rozmezí 0 - 20% s přesností nastavení maximálně 0,1% CO₂

- max. vnější rozměry 850×850×1000 mm Š×H×V

- Řídící jednotka s barevnou dotykovou obrazovkou

- rozhraní Ethernet, USB

- Systém udržování konstantní vlhkosti v komoře, rozsah vlhkosti minimálně v rozmězí 90 až 95% rH

- Nerezová vnitřní komora bez spojů a ostrých rohů, včetně vytlačených úchytů na police, konstruovaná beze spár, s hladkým povrchem

- 3 perforované nerezové police

- obrazovka s údaji o aktuální a nastavené hodnotě teploty a aktuální a nastavené hodnotě obsahu CO₂

- Systém pro homogenizaci CO₂ v komoře

- sterilizace horkým vzduchem o teplotě minimálně 180°C s noční cyklem

- vnitřní skleněné dveře

- stohovací adaptér pro dva inkubátory na sebe: 3 ks

- beznapěťový alarmový kontakt

## Položka č. 4 - Inkubátor s integrovanou třepačkou

Inkubátor:

- Teplotní rozsah /nastavení teploty min. v rozmezí +25 °C až +60 °C

- Min. objem inkubátoru: 150 l

- Materiál: vnitřní komora z nerez oceli, omyvatelná

- Vnitřní skleněné dveře

- Akustický alarm systém pro otevřené dveře

- Počet polic: min. 3

- Průchodka pro kabely a hadice min. o průměru 25 mm

- Max. vnější rozměry  šířka 750 mm × výška 1200 mm × hloubka 750 mm

- Elektrické připojení: 230 V, 50/60 Hz

- Stohovatelný

Součástí zařízení je integrovaná třepačka – parametry:

- Digitální řízení

- Vhodná pro použití v CO2 inkubátorech a zařízeních se zvýšenou teplotou a vlhkostí

- Odolnost minimálně v rozsahu 0 - 20% CO2,

- Odolnost vlhkosti minimálně v rozsahu 20% - 95%,

- Odolnost teplotě minimálně v rozsahu  4°C až 60°C

- Max. možné zatížení platformy: min. 6 kg

- Orbitální odchylka v rozmezí 19 – 25 mm

- Rychlost třepání min. v rozmezí 40-300 ot./min.

- Časovač min. rozsah: 0 – 96 hod / non-stop (trvalý chod)

- Nerezová konstrukce, pohon na magnetickém principu (bez mechanických převodů)

- Maximální velikost platformy (š x v x h): 460 x 450 x  150 mm

- Minimální velikost platformy (š x v x h) 300 × 300 x 90 mm

- Součástí musí být příslušenství:

- Univerzální platforma s nastavitelnými lištami pro různé typy laboratorního skla, a to standardní mikrobiologické zkumavky, láhve a Erlenmeyerovy úzkohrdlé baňky různých kapacit (objem min. v rozsahu 0 - 150 mL /Erlen. baňka)

- Adhezivní podložka pro platformu třepačky