Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

## Položka č. 1  - Laminární box malý I

Počet kusů: 1

Specifikace:

Biohazard s laminárním prouděním, třída II a nezávislou certifikací (dle ČSN EN 12469 nebo ekvivalentní evropskou či mezinárodní normou, která zajišťuje minimálně stejnou technickou úroveň)

Třída čistoty v pracovním prostoru alespoň ISO 4 dle ČSN EN ISO 14644 a tř. A dle EU GMP nebo ekvivalentní evropskou či mezinárodní normou, která zajišťuje minimálně stejnou technickou úroveň)

Externí maximální rozměry (š x h x v): 1300 x 800 x 1550 bez stojanu/podstavce

Vnitřní minimální rozměry (š x h x v): 1200 x 620 x 780 mm

2 HEPA filtry - výstupní a hlavní HEPA filtry H14 dle ČSN EN 1822, účinnost filtrace nejméně 99,995% pro částice 0,3 µm,

Rychlost laminárního proudění dle EU GMP třída čistoty A (0,45 m/s ±20%)

Automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů

Maximální hmotnost: 300 kg

Výška pracovního otvoru minimálně v rozsahu 200 mm až 250 mm, v obou limitních výškách musí být garantováno splnění parametrů proudění.

Vana a interiér z nerezu AISI 304, AISI 316 nebo ekvivalentní varianty zajišťující minimálně stejnou technickou úroveň

pracovní plocha z nerezu AISI 316 nebo ekvivalentní varianty zajišťující minimálně stejnou technickou úroveň, neperforovaná, vyjímatelná pracovní plocha, dělená na 4 oddíly, vodorovná perforace pouze v přední části plochy, perforace v zadní části mimo vodorovnou

Jednodílná nerezová vana pod pracovní plochou, vnitřní prostor beze spár, kulaté rohy

Podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy minimálně 700 mm, s volným prostorem pro nohy

Přední okno z netříštivého skla

Automatické vzduchotěsné celoobvodové utěsnění okna umístěné v konstrukci boxu, chráněné před mechanickým poškozením a kontaktem s obsluhou; těsnost okna musí být zajištěna i při výpadku proudu

Boční stěny osazené okny z netříštivého skla

Vnitřní pracovní osvětlení pracovní plochy pomocí LED minimálně 1000 lux

Minimálně 2 elektrické zásuvky, umístění v zadní stěně boxu

jedna boční nebo zadní stěna osazená dvěma průchodkami o průměru minimálně 20 mm, pro média a montáž ventilů. Pravá boční stěna osazena samouzavíratelnou průchodkou průměru minimálně 60 mm pro přímé vedení kabelů a hadic

Ventily na vakuum a plyn umístěný v pravé boční nebo zadní stěně boxu

Hlučnost maximálně 58 dB(A) při plném výkonu

Mikroprocesorová regulace a měření rychlostí proudění u hlavního i výstupního filtru, měření času provozu laminárního boxu a času provozu UV výbojky

Maximální příkon 200 W při plném výkonu a zapnutém osvětlení, maximálně 80 W při sníženém výkonu

UV zářič (min. 30W) s programovatelným časováním, nerušící laminární proudění, s homogenním ozářením pracovní plochy

Možnost nastavení stavu boxu (vypnuto/ zapnuto) po skončení UV dekontaminace

Okno z chemicky odolného skla

Displej v zorném poli obsluhy

Akustický a optický alarm zajišťující rychlé zvukové a vizuální vyhodnocení provozních a poruchových stavů

Konstrukce boxu a senzorů odolná vůči parám až 30% peroxidu vodíku

Kapalinám odolná klávesnice pro ovládání nastavení

Délka přívodného kabelu min 2,5 m

Možnost blokace a uzamčení funkcí ovládání kódem

Indikace správného provozního stavu bez poruchy

Indikace chybového stavu, nevyhovuje-li libovolný z parametrů boxu

Detailní indikace provozního stavu

Zobrazení správné pozice okna

Zobrazení rychlosti proudění v okně

Zobrazení rychlosti proudění v m/s

Alarmy stavu proudění, filtrů a pozice okna

Výstup informace o provozním stavu (zapnutý / vypnutý box, plný výkon, poloviční výkon, pozice okna, chybový stav boxu)

## Položka č. 2 - Laminární box velký I

Počet kusů: 2

Specifikace:

Minimální vnitřní rozměry (š x v x h): 1800 x 650 x 600 mm

Maximální vnější rozměry (š x v x h): 1900 x 800 x 1900 mm

Objem proudícího vzduchu minimálně 2000 m3/h

Možnost řízení rychlosti proudění vzduchu minimálně v rozsahu 0,3 - 0,6 m/s

Vnitřní osvětlení s výkonem minimálně 55 W

UV zářivka s výkonem minimálně 30 W

Ochrana proti UV záření: UV lampa je aktivována pouze tehdy, když jsou dveře zcela uzavřeny

HEPA filtr s účinností odstranění částic 0,3 μm minimálně 99,9 %

Hlučnost maximálně 65 dB při plném výkonu

Možnost připojení minimálně dvou různých pracovních plynů

Minimálně 2 zásuvky 230 V ve vnitřním prostoru

Napájení 230 V

## Položka č. 3 - Laboratorní digestoř

Počet kusů: 2

Specifikace:

Laboratorní digestoř určená pro práci s těkavými a zdraví ohrožujícími a škodlivými materiály

Vnější rozměry digestoře max 1 200 x 950 x 2 400 mm

Dvoudílný rám okna, vertikálně elektricky posuvný, při úplném otevření nevyčnívá z korpusu digestoře, bezpečnostní sklo – vertikálně posuvné, variabilní provozní otevření

Maximální pozice provozního otevření v rozmezí od 500 do 650 mm nad pracovní plochou.

Bezpečnostní systém zavěšení okenního rámu zajišťující účinnou blokaci při náhodném poškození a předcházení úrazu pádem bezpečnostního okna na pracovní plochu a případnou obsluhu digestoře.

Média: Minimálně 2x zásuvka 230 V/16 A s min. ochranou IP44 (umístění na vnějším ovládacím panelu digestoře), řídící a ovládací jednotky a ovládání kohoutů jednotlivých médií (variabilní), vypínač ventilátoru, osvětlení a posuvu čelního okna (umístění na vnějším ovládacím panelu digestoře)

1x armatura pro studenou vodu (ovládání na vnějším panelu digestoře)

Minimálně 1 osvětlovací těleso, umístěné vně pracovního prostoru

Konstrukční materiál – ocelový plech s epoxidovým nástřikem

Pracovní plocha – se zvýšeným okrajem, nebo plynule navazující na bočnice a obvodový rám pracovního prostoru (tvořící uzavřenou záchytnou vanu), minimálně 1x keramická výlevka, materiál PD z vysokotlakého chemicky odolného laminátu

Vnitřní vyložení pracovního prostoru – vysokotlaký laminát

Odsávací otvory zakončeny mechanicky uzavíratelnými kameninovými dvířky.

Spodní část digestoře vybavena bezpečnostní skřínkou s požární odolností minimálně 90 minut

Průměr hrdla vzduchotechniky – odtah 160 mm, hrdlo kovové, se záchytem a svodem kondenzátu, přípojka pro hadici

1x úložná dvoudveřová skříňka z lamina, bez odtahu, výškově nastavitelná police

Venkovní chemicky odolný ventilátor s ochrannou stříškou, vhodný pro korozivní plyny

Konzole pro uchycení ventilátoru

## Položka č. 4 - UV box bez filtrace vzduchu/ ochranný PCR

Počet kusů: 2

Specifikace:

Konstrukce: stolní provedení s možností postavit na pracovní stůl či volitelný podstavec

Materiál:

Konstrukce: kov/nerez

Průhledné bezpečnostní stěny: sklo nebo polykarbonát nebo akrylát nebo polyethylen, min. 4 mm tloušťka

Pracovní plocha: nerezová ocel

Dekontaminace a sterilizace: UV lampa (minimální výkon 15 W), s digitálním časovačem nastavitelným minimálně v rozsahu od 1 minuty do 1 hodiny,

Další prvky: uzavíratelná průchodka pro přívod el. proudu uvnitř boxu, LED osvětlení nebo jiné svítidlo srovnatelné či vyšší: účinnosti, intenzity osvětlení pracovní plochy, rovnoměrného osvětlení pracovní plochy, životnosti svítidla Rozměry a hmotnost:

vnitřní plocha: šířka 500 - 770 mm, výška 520 - 670 mm, hloubka 450 - 600 mm

vnější rozměry: šířka 600 - 870 mm, výška 550 – 1000 mm, hloubka 530 – 700 mm

hmotnost do 80 kg

napájení 230 V

optická signalizace stavu zařízení

## Položka č. 5 - Laminární box malý II

Počet kusů: 4

Specifikace:

Zařízení určené pro sterilní práce s buněčnými kulturami, primárními buňkami a dalším materiálem v kategorii BSL2.

Biohazard s laminárním prouděním, třída II a nezávislou certifikací (dle ČSN EN 12469 nebo ekvivalentní evropskou či mezinárodní normou, která zajišťuje minimálně stejnou technickou úroveň)

Třída čistoty v pracovním prostoru alespoň ISO 4 dle ČSN EN ISO 14644 a tř. A dle EU GMP nebo ekvivalentní evropskou či mezinárodní normou, která zajišťuje minimálně stejnou technickou úroveň)

Externí maximální rozměry (š x h x v): 1900 x 800 x 1550 bez stojanu

Vnitřní minimální rozměry (š x h x v): 1800 x 620 x 780 mm

2 HEPA filtry - výstupní a hlavní HEPA filtry H14 dle ČSNEN1822, účinnost filtrace nejméně 99,995%, uživatelsky výměnný prachový předfiltr alespoň G1 pod pracovní plochou

Rychlost laminárního proudění dle EU GMP třída čistoty A (0,45 m/s ±20%)

Dva nezávisle řízené ventilátory (hlavní a výstupní) - s možností nezávislého přesného nastavení rychlosti sestupného i výstupního proudění

Automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů

Měření rychlosti proudění v pracovním prostoru i proudění pracovním oknem

Maximální hmotnost: 300 kg

Výška pracovního otvoru minimálně v rozsahu 200 mm až 250 mm, v obou limitních výškách musí být garantováno splnění parametrů proudění.

Výška pracovního otvoru minimálně 750 mm při úplném otevření okna

Vana a interiér z nerezu AISI 304, AISI 316 nebo ekvivalentní varianty zajišťující minimálně stejnou technickou úroveň

pracovní plocha z nerezu AISI 316 nebo ekvivalentní varianty zajišťující minimálně stejnou technickou úroveň, neperforovaná, vyjímatelná pracovní plocha, dělená na 6 oddílů, vodorovná perforace pouze v přední části plochy, perforace v zadní části ve zkosené části mimo vodorovnou plochu, provedení zabraňující zablokování perforace vloženým materiálem

Opěrky na ruce, vyjímatelné, umístěné nad přední perforací pracovní plochy, zafixovatelné v pracovní ploše, výška opěrky 30 až 50 mm

Jednodílná nerezová vana pod pracovní plochou, vnitřní prostor beze spár, kulaté rohy, veškerý prostor dostupný k čistění a dezinfikovatelný

Podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy minimálně v rozmezí 700 až 950 mm, s volným prostorem pro nohy

Přední okno z netříštivého skla, motorický posun s automatickým zastavením v definovaných pozicích

Automatické vzduchotěsné celoobvodové utěsnění okna umístěné v konstrukci boxu, chráněné před mechanickým poškozením a kontaktem s obsluhou; těsnost okna musí být zajištěna i při výpadku proudu, při posunu okna se okno nesmí těsnění dotýkat

Zkosení předního okna (mezi 8 až 10°) pro ergonomickou práci, spodní hrana okna bez rámu

Možnost úplného vyklopení předního okna pro čištění s aretací ve vyklopené poloze, výška okna ve vyklopené pozici maximálně 1900 mm

Boční stěny osazené okny z netříštivého skla

Vnitřní pracovní osvětlení pracovní plochy pomocí LED minimálně 1400 lux, zdroj osvětlení nesmí být umístěn v pracovním prostoru a nesmí být z pohledu obsluhy viditelný

2 elektrické zásuvky, umístění v zadní stěně boxu

Každá boční stěna osazená dvěma průchodkami o průměru minimálně 20 mm, pro média a montáž ventilů.

Jedna boční stěna (k upřesnění dojde do 5 dnů od podpisu smlouvy) osazena samouzavíratelnou průchodkou průměru minimálně 60 mm pro přímé vedení kabelů a hadic

Ventil na vakuum umístěný v pravé boční stěně boxu

Hlučnost maximálně 58 dB(A) při plném výkonu

Mikroprocesorová regulace a měření rychlostí proudění u hlavního i výstupního filtru, měření času provozu laminárního boxu a času provozu UV výbojky

Záložní baterie pro případ výpadku napájení, umožňující uzavření okna a zálohující řídící systém včetně rozhraní pro komunikaci s odtahem

Maximální příkon 300 W při plném výkonu a zapnutém osvětlení, maximálně 100 W při sníženém výkonu

UV zářič s programovatelným časováním, nerušící laminární proudění, s homogenním ozářením pracovní plochy, s adaptivní časovačem UV kompenzujícím pokles výkonu UV zářivek po dobu životnosti

Možnost nastavení stavu boxu (vypnuto/ zapnuto) po skončení UV dekontaminace

Okno z chemicky odolného skla

Displej v zorném poli obsluhy

Akustický a optický alarm zajišťující rychlé zvukové a vizuální vyhodnocení provozních a poruchových stavů

Konstrukce boxu a senzorů odolná vůči parám až 30% peroxidu vodíku

Kapalinám odolná klávesnice pro ovládání nastavení

Možnost připojení externího alarmu a centrálního monitorovacího systému

Možnost osazení modulu pro přenosu alarmu pomocí SMS a emailem

Možnost blokace a uzamčení funkcí ovládání kódem

Možnost přepnutí do polovičního výkonu automaticky po zavření okna

Indikace správného provozního stavu bez poruchy

Indikace chybového stavu, nevyhovuje-li libovolný z parametrů boxu

Detailní indikace provozního stavu

Zobrazení správné pozice okna

Zobrazení rychlosti proudění v okně

Zobrazení rychlosti proudění v m/s

Alarmy stavu proudění, filtrů a pozice okna

Interface (kontaktní výstupy a vstupy) pro řízení napojené vzduchotechniky

Výstup informace o provozním stavu (zapnutý / vypnutý box, plný výkon, poloviční výkon, pozice okna, chybový stav boxu)

Možnost osazení čidlem pro sledování teploty a vlhkosti

## Položka č. 6 - Laminární box velký II

Počet kusů: 7

Specifikace:

Zařízení určené pro sterilní práce s buněčnými kulturami, primárními buňkami a dalším materiálem v kategorii BSL2.

Biohazard s laminárním prouděním, třída II a nezávislou certifikací (dle ČSN EN 12469 nebo ekvivalentní evropskou či mezinárodní normou, která zajišťuje minimálně stejnou technickou úroveň)

Třída čistoty v pracovním prostoru alespoň ISO 4 dle ČSN EN ISO 14644 a tř. A dle EU GMP nebo ekvivalentní evropskou či mezinárodní normou, která zajišťuje minimálně stejnou technickou úroveň

Externí maximální rozměry (š x h x v): 1900 x 800 x 1550 bez stojanu/podstavce

Vnitřní minimální rozměry (š x h x v): 1800 x 620 x 780 mm

2 HEPA filtry - výstupní a hlavní HEPA filtry H14 dle ČSNEN1822, účinnost filtrace nejméně 99,995%, uživatelsky výměnný prachový předfiltr alespoň G1 pod pracovní plochou

Rychlost laminárního proudění dle EU GMP třída čistoty A (0,45 m/s ±20%)

Dva nezávisle řízené ventilátory (hlavní a výstupní) - s možností nezávislého přesného nastavení rychlosti sestupného i výstupního proudění

Automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů

Měření rychlosti proudění v pracovním prostoru i proudění pracovním oknem

Maximální hmotnost: 300 kg

Výška pracovního otvoru minimálně v rozsahu 200 mm až 250 mm, v obou limitních výškách musí být garantováno splnění parametrů proudění.

Výška pracovního otvoru minimálně 750 mm při úplném otevření okna

Vana a interiér z nerezu AISI 304, AISI 316 nebo ekvivalentní varianty zajišťující minimálně stejnou technickou úroveň

pracovní plocha z nerezu AISI 316 nebo ekvivalentní varianty zajišťující minimálně stejnou technickou úroveň, neperforovaná, vyjímatelná pracovní plocha, dělená na 6 oddílů, vodorovná perforace pouze v přední části plochy, perforace v zadní části ve zkosené části mimo vodorovnou plochu, provedení zabraňující zablokování perforace vloženým materiálem

Opěrky na ruce, vyjímatelné, umístěné nad přední perforací pracovní plochy, zafixovatelné v pracovní ploše, výška opěrky 30 až 50 mm

Jednodílná nerezová vana pod pracovní plochou, vnitřní prostor beze spár, kulaté rohy, veškerý prostor dostupný k čistění a dezinfikovatelný

Podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy minimálně v rozmezí 700 až 950 mm, s volným prostorem pro nohy

Přední okno z netříštivého skla, motorický posun s automatickým zastavením v definovaných pozicích

Automatické vzduchotěsné celoobvodové utěsnění okna umístěné v konstrukci boxu, chráněné před mechanickým poškozením a kontaktem s obsluhou; těsnost okna musí být zajištěna i při výpadku proudu, při posunu okna se okno nesmí těsnění dotýkat

Zkosení předního okna (mezi 8 až 10°) pro pohodlnou práci, spodní hrana okna bez rámu

Možnost úplného vyklopení předního okna pro čištění s aretací ve vyklopené poloze, výška okna ve vyklopené pozici maximálně 1900 mm

Boční stěny osazené okny z netříštivého skla

Vnitřní pracovní osvětlení pracovní plochy pomocí LED minimálně 1400 lux, zdroj osvětlení nesmí být umístěn v pracovním prostoru a nesmí být z pohledu obsluhy viditelný

2 elektrické zásuvky, umístění v zadní stěně boxu

Každá boční stěna osazená dvěma průchodkami o průměru minimálně 20 mm, pro média a montáž ventilů. Jedna boční stěna (k upřesnění dojde do 5 dnů od podpisu smlouvy) osazena samouzavíratelnou průchodkou průměru minimálně 60 mm pro přímé vedení kabelů a hadic

Ventil na vakuum umístěný v pravé boční stěně boxu

Hlučnost maximálně 58 dB(A) při plném výkonu

Mikroprocesorová regulace a měření rychlostí proudění u hlavního i výstupního filtru, měření času provozu laminárního boxu a času provozu UV výbojky

Záložní baterie pro případ výpadku napájení, umožňující uzavření okna a zálohující řídící systém včetně rozhraní pro komunikaci s odtahem

Maximální příkon 300 W při plném výkonu a zapnutém osvětlení, maximálně 100 W při sníženém výkonu

UV zářič s programovatelným časováním, nerušící laminární proudění, s homogenním ozářením pracovní plochy, s adaptivní časovačem UV kompenzujícím pokles výkonu UV zářivek po dobu životnosti

Možnost nastavení stavu boxu (vypnuto/ zapnuto) po skončení UV dekontaminace

Okno z chemicky odolného skla

Displej v zorném poli obsluhy

Akustický a optický alarm zajišťující rychlé zvukové a vizuální vyhodnocení provozních a poruchových stavů

Konstrukce boxu a senzorů odolná vůči parám až 30% peroxidu vodíku

Kapalinám odolná klávesnice pro ovládání nastavení

Možnost připojení externího alarmu a centrálního monitorovacího systému

Možnost osazení modulu pro přenosu alarmu pomocí SMS a emailem

Možnost blokace a uzamčení funkcí ovládání kódem

Možnost přepnutí do polovičního výkonu automaticky po zavření okna

Indikace správného provozního stavu bez poruchy

Indikace chybového stavu, nevyhovuje-li libovolný z parametrů boxu

Detailní indikace provozního stavu

Zobrazení správné pozice okna

Zobrazení rychlosti proudění v okně

Zobrazení rychlosti proudění v m/s

Alarmy stavu proudění, filtrů a pozice okna

Interface (kontaktní výstupy a vstupy) pro řízení napojené vzduchotechniky

Výstup informace o provozním stavu (zapnutý / vypnutý box, plný výkon, poloviční výkon, pozice okna, chybový stav boxu)

Možnost osazení čidlem pro sledování teploty a vlhkosti