Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka – HPLC-DAD-MS systém pro metabolomické studie a základní analýzu oligonukleotidů a proteinů pro LERCO

|  |  |  | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |  |  |
| Popis parametru |  |  | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Typ |  |  | Stolní |  |
| HPLC-DAD: |  |  |  |  |
| Pumpa | Typ pumpy |  | kvartérní gradientová nebo dvojitá ternární gradientová |  |
|  | Maximální tlak |  | min. 800 Bar |  |
|  | Maximální průtok |  | min. 2 ml.min-1 |  |
|  | Minimální průtok |  | 0.05 ml.min-1 nebo menší |  |
|  | Rozsah pH minimálně |  | 2-12 nebo širší |  |
|  | Automatický oplach pístů pumpy |  | ANO |  |
|  | Automatický ventil pro odplynění systému ("Purge" ventil) |  | ANO (softwarem řízený) |  |
|  | Vakuový degaser |  | ANO (součást modulu pumpy nebo oddělený modul), 4-6 kanálů (dle pumpy) |  |
| Sampler | Počet pozic |  | min. 90 (pro 2ml vialky) |  |
|  | Temperování vzorkového prostoru |  | 4-40°C (nebo širší rozsah) při předpokládané okolní teplotě 20°C |  |
|  | Možnost dávkování vzorku |  | 0.2-100 μl (nebo širší rozsah) bez výměny dávkovací smyčky |  |
|  | Programovatelné míchání vzorků |  | ANO (softwarem řízené) |  |
|  | Možnost automatizovaného a programovatelného oplachu jehly |  | ANO |  |
|  | Přesnost nástřiku |  | Lepší než 0,3% RSD (při 5ul) |  |
|  | Přenos mezi vzorky |  | Lepší než 0,005% |  |
|  | Možnost přímého nástřiku do MS - "flow injection analysis" |  | ANO |  |
| Kolonový prostor | Technické řešení kolonového prostoru |  | Do kolonového prostoru musí být možné zapojit min. 4 kolony, přičemž min. 3 z těchto kolon mohou mít velikost 30 cm a více. Technické řešení může zahrnovat 1 nebo více samostatných kolonových modulů, nicméně dodané technické a softwarové řešení, musí umožňovat přepínání toku mobilní fáze mezi všemi zapojenými kolonami (tj. obsahovat jeden nebo více softwarově řízených více-cestných ventilů). Dodané řešení musí umožňovat temperování krátkých kolon ≤15 cm (až čtyř souběžně zapojených) v rozsahu 4-85 °C nebo širším a dlouhých kolon ≥30cm (až 3 souběžně zapojených) v rozsahu 20-85°C nebo širším. Součásti dodávky je systém pro beznástrojové připojování a odpojování kolon (alespoň 2). |  |
| Optický absorpční detektor typu DAD | DAD - počet diod |  | 512 nebo vyšší |  |
|  | Maximální frekvence sběru DAD dat |  | 60 Hz nebo vyšší |  |
|  | Záznam chromatogramů |  | 6 kanálů nebo více |  |
|  | Rozsah měření absorpčních spekter |  | 190-800 nm nebo širší |  |
|  | Průtoková cela |  | Vhodná pro kvalitativní a semiprep. analýzu |  |
| Software | Software umožňuje export kvalitativních a kvantitativních dat do některého z běžných otevřených formátů. |  | Ano |  |
|  | Software umožňující plnohodnotnou obsluhu HPLC-DAD |  | Ano, min. 1 licence |  |
|  | Software umožňující analýzu HPLC-DAD dat |  | Ano, min. 2 licence |  |
| Další parametry |  | Celý systém je schopen pracovat do tlaku | 800 Bar nebo více |  |
|  |  | Integrovaná čidla úniku kapaliny | ANO |  |
|  |  | Biokompatibilita | HPLC systém musí být určen k provádění separace a následné kvalitativní a kvantitativní analýze proteinů a oligonukleotidů. Požadujeme biokompatibilní materiál kapilár a dalších prvků drah vedoucích vzorek (všechny cesty, které přichází do kontaktu s mobilní fází). Biokompatibilita nabízeného systému musí být doložena aplikačními listy nebo technickou dokumentací. |  |
|  |  | Uspořádání kompatibilní s flow-injection analysis | HPLC systém musí mít vhodnou architekturu ventilů a dalších prvků, aby bylo možné bez odpojování kolon provést MS analýzu přímým nástřikem definovaného objemu vzorku, aktivace tohoto režimu ze software bez nutnosti přepojování kapilár |  |
|  |  | Instalovaný HPLC systém musí podporovat možnost rozšíření o online SPE | HPLC systém musí mít vhodnou architekturu (včetně podpory softwarového řízení) umožňující budoucí rozšíření o online SPE (solid phase extraction) |  |
| Hmotnostní spektrometr |  |  |  |  |
| MS |  | Typ hmotnostního analyzátoru | Q-TOF |  |
|  |  | Rozsah měření molekulární hmotnosti (m/z) (TOF) | 40-40000 m/z nebo širší |  |
|  |  | Hmotnostní rozlišení | ≥40000 FWHM (přibližně v oblasti hmot 800-1500 m/z) |  |

| MS | Správnost stanovení hmotnosti iontů | Lepší než 1 ppm (při interní kalibraci) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fragmentace (tj. možnost provádět MS/MS) | CID (kolizí indukovaná disociace) s možností automatického nastavení kolizní energie (automatický MS/MS sken); možnost definice kolizních energií pro různé rozsahy m/z uživatelem; disponuje-li systém dalšími mechanismy fragmentace jedná se o výhodu nikoli vylučující parametr |  |
|  | Selekce iontů kvadrupólem pro fragmentaci (horní mez) | 3000 m/z nebo vyšší |  |
|  | Iontový zdroj - typ | Systém musí disponovat ionizací ESI nebo principiálně obdobnou metodou (se stejným nebo širším aplikačním rozsahem) a ionizací APCI. Výměna modulů ionizátoru a údržba/čištění iontového zdroje musí být bez nutnosti narušení vakua ve zbytku MS systému (analyzátorech, detektoru). Systém může kombinovat oba zmíněné typy ionizace v jednom modulu. Zdroj, zejména ESI, musí být schopen ionizace jak metabolitů (m/z do cca 1500) tak peptidů, proteinů a malých oligonukleotidů (min. 50 jednotek) |  |
|  | Možnost kolizí indukované fragmentace v iontovém zdroji | ANO |  |
|  | Polarita ionizace | Zdroj musí umožňovat ionizaci v pozitivním i negativním režimu. |  |

| MS | Iontový zdroj - akceptovatelný rozsah průtoku běžných mob. fází | 5-1000 µl.min-1 nebo širší |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení pro přímou injektáž vzorku do iontového zdroje | Zařízení umožňující kontinuální dávkování vzorku do systému za účelem: injektáže vnitřního kalibrantu, analýzy struktury čistých látek (standardů atp.) bez využití HPLC - tvorby knihoven spekter; pokud takováto periferie neumožnuje řízení přímo ze softwaru HPLC/MS, je akceptovatelné externí zařízení s autonomním ovládáním. Rozsah rychlosti průtoku by měl být regulovatelný v rozsahu od jednotek µl po stovky µl za hodinu. Hardware i software spektrometru musí umožnovat kontinuální záznam MS případně MS/MS z takovéhoto zdroje. |  |
|  | Kalibrace | Systém musí umožňovat automatizovatelný nástřik kalibračních roztoků před analýzou vzorku |  |
|  | Analýza izotopických clusterů | MS systém (zejména analyzátor a detektor) musí umožňovat správné měření izotopických clusterů, resp. správnou analýzu izotopických poměrů. Software musí být schopen aktivně využívat izotopická data pro kvalitativní analýzu studovaných látek. |  |
|  | Rychlost záznamu MS a MS/MS dat bez ztráty rozlišení | 30Hz nebo vyšší |  |
|  | Dynamický rozsah | min. 4 řády v MS režimu |  |
| Periferie | Systém udržující vakuum v MS | ANO |  |

| Software a databáze | Export dat | Software umožňuje export kvalitativních a kvantitativních dat do některého z běžných otevřených formátů |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Software pro metabolomické studie (cílené i necílené) | Identifikace (struktury) neznámých metabolitů (na základě MS, MS/MS dat, izotopového signálu, porovnáním s databázemi spekter), necílená metabolomika, rekonstrukce odezvy metabolických drah; diferenciace metabolického složení napříč studovanými sety vzorků (využití explorativních stat. metod - PCA apod.) |  |
|  | Software pro základní proteomické analýzy | Pro identifikaci, kvantifikaci a analýzu struktury proteinů, umožňuje identifikace proteinů s využitím databází (bottom-up přístup) |  |
|  | Přístup do vybraných metabolických a protemických databází | ANO, preferována je možnost lokálně uložených databází, zpřístupněné databáze musí být plně podporovány dodaným analytickým softwarem. Předpokládá se v rozsahu NIST nebo větším v případě metabolomiky. V oblasti identifikace proteinů MASCOT nebo podobné databázové prohledávání. |  |
|  | Software pro analýzu oligonukleotidů | ANO, min. v aplikačním rozsahu umožňujícím konfirmaci struktury malých oligonukleotidů |  |
| HPLC-MS (společné prvky) |  |  |  |
| Provoz | Požadavek na autonomní provoz | Systém HPLC(-DAD) i hmotnostní spektrometr musí být možné používat i samostatně (autonomně) např. v situaci, kdy je jeden či druhý systém mimo provoz, nebo není-li např. nutné provádět hmotnostně spektrometrickou analýzu (vypnutý hmotnostní spektrometr). |  |
| Interface mezi HPLC | Dělič toku | Dělič toku mob. fáze - libovolného typu/technického řešení, umožňující odklonění definovaného průtoku mimo MS systém (t-split nebo podobné) |  |
| Udržitelnost zařízení | Záruční servis | 2 roky nebo více (ode dne převzetí zboží) |  |
| Školení personálu | Hardwarové školení | Školení zaměřené na obsluhu, běžnou údržbu a vývoj metody HPLC a MS systému pro 2 operátory v min. celkovém rozsahu 2 dnů; možné na pracovišti uživatele |  |
|  | Softwarové školení - řízení a základní analýza HPLC-MS dat | Školení zaměřené na obsluhu řídícího software a základní zpracování dat HPLC-MS pro 2 operátory v min. celkovém rozsahu 3 dnů; možné na pracovišti uživatele |  |
|  | Softwarové školení - pokročilé zpracování dat | Školení pro 2 operátory v rozsahu min. 2 dnů zaměřené na využití specializovaného software pro analýzu malých molekul (metabolomické studie) a v rozsahu min. 2 dnů pro proteomiku a analýzu oligonukleotidů; možné na pracovišti uživatele, případně online. |  |
|  | Vývoj a optimalizace metody | Min. 1 rok aplikační podpory. Návštěva aplikačního technika v min. rozsahu 3 dnů (na žádost uživatele) za účelem asistence se zavedením a optimalizací vybraných metod z oblasti metabolomiky nebo analýzy makromolekul nebo v obdobném rozsahu online (online pouze po dohodě s uživatelem). |  |
| Další spotřební materiál a chemikálie nutné pro instalaci a údržbu | HPLC lahve a frity pro mobilní fáze | min. 4 ks lahví (1 l) pro mobilní fáze HPLC-MS, stejný počet frit pro filtraci mobilní fáze |  |
|  | Základní sada kapilár | min. 1 sada kapilár umožňující výměnu nebo změnu zapojení v rámci HPLC-DAD systému, biokompatibilní provedení |  |
|  | Základní sada kolon pro metabolomiku a proteomiku | 1 kolona s reverzní fází C18, 1 kolona typu HILIC, 1 SEC kolona (včetně předkolon a držáků předkolon) |  |
| PC pro obsluhu a analýzu dat z HPLC-MS systému | min. 2 PC (řídící/analytické a na zpracování dat) | Obě PC vybavená min. dvěma 27¨ monitory (nebo většími); PC pro analýzu dat vybaveno min. 8TB SSD (v konfiguraci 4+4TB); zbylé parametry PC a periferie těchto PC musí umožňovat plynulé fungovaní řídícího software i software pro zpracování dat a běžnou obsluhu systému (OS WIN11). Akviziční PC musí být hardwarově kompatibilní a umožňovat provoz systému. |  |